## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号001）：血液持续净化系统
拟购医疗 设备名称 | 血液持续净化系统 | 医疗设备 参数 | 中文操作系统；防水操作按键；分离式管路及预安装管路系统；管路接口开放，可兼容不同类型及品牌的滤器；提供可复用的废液袋：7L/袋×2；常规持续模式：CVVH、CVVHD、CVVHFD、SCUF；间断性治疗模式：HF、HD、HFD；人工肝治疗模式：PEX、PAP，血浆灌流等治疗模式；独特一体化称重系统；单秤最大负荷：27kg；分辨率：1g；血液流量：10-500ml/min±10%；置换液流量：10-15000ml/h，可调节；透析液流量：10-24000ml/h，可调节；血浆置换率：10-3600ml/h，可调节；超滤率：0-2000ml/h，可调节；可供选择的肝素泵组件，通过与主机进行一体化肝素抗凝；持续肝素流量：0.1-10ml/h；一体化平板加热系统，加温范围：20℃-40℃。空气检测器：超声波检测，敏感性：气泡>100μl；置换液/透析液空气检测器：超声波检测，敏感性：气泡>300μl；报警报知功能：静脉压报警、动脉压报警、滤过压报警、滤器压降、TMP警报、气泡检知警报、补液空警报、透析液空警报、漏血警报、装置异常警报；管路和滤器可分离；相互独立的动静脉血管路、置换液管路、透析液管路及血浆置换管路。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。