## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号006）：妊高症普查监测系统
拟购医疗 设备名称 | 妊高症普查监测系统 | 医疗设备 参数 | 检测方式：通过无创检测桡动脉脉搏波信号。脉搏波传感器技术指标：①.灵敏度≥6mV/kPa（≥4mV/g），②.分线度：0.5% ，③.量程：0～25g， ④.重复性＜0.2%FS， ⑤.直线度＜0.7%FS ，⑥.滞后＜0.4%FS。信号放大倍数：0～500连续可调。具有波形显示功能。采用模拟脉搏信号源，改变增益，在波形不出现失真时，各次波形系数的检测结果误差≤±3%。妊高征指数趋势图打印功能：报告≥26项参数，又可同时打印妊高征指数趋势图，趋势图妊周范围1-43周，系统软件自动提醒预约复查时间、自动生成复查时孕周。可以检测≥26项参数。妊高征罹患风险评价核心指数：妊高征指数（RI）。配置清单：检测主机1台（含台车）、计算机主机1台、彩色监视器1台、激光打印机1台、妊高征监测分析系统工作软件一套：含专家诊断模板，病历储存查寻，打印，趋势图等功能。脉搏压力传感器(微压探头）一个。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。