## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号007）：产科信息管理系统（1套）/胎儿监护仪（18台）
拟购医疗 设备名称 | 产科信息管理系统（1套）/胎儿监护仪（18台） | 医疗设备 参数 | 整体要求：中心监护工作站1套，无线布网，配观察站1套；母胎监护仪4台，其中1台带双胎监测功能；胎儿监护仪14台，其中1台带双胎监测功能。中心监护工作站：可同时连接和管理床旁胎儿监护仪/母胎监护仪，跨围产科室（产前门诊、产科病房、待产室和产房等多科室）管理，实现孕妇完整档案管理；可加载远程记录数据。全产程、实时、多床位显示和记录床边监护仪的数字和曲线，自动判断有效监护数据进行智能显示和报警，胎监/母胎监护/母亲监护三种监护版面，具有监护计时提醒功能，最大支持128台床边机和32个客户端回放功能：可回放24小时CTG和母亲生命体征趋势；支持国内主流KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分标准；配置产时胎心监护三类图形评估标准和报告系统；配置CTG分析功能；可接入新生儿血气分析仪；可接入扫描枪。母胎监护仪：监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM），母亲（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸，体温）；双胎心率重合报警(SOV)，母胎心率信号重合验证；采用不小于10.1寸高清晰液晶彩屏；可同步显示和打印胎儿活动图曲线；宫缩压力：无凸点探头设计，0-100相对单位，分辨率：1%；胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图，AFM 范围： 0% ~100 %；胎儿监护仪：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；双胎心率重合报警(SOV)；胎心率110-160bpm正常范围区域标识（可调）；监护曲线：胎心率（FHR）曲线，宫缩压力（TOCO）曲线，自动胎动（AFM）曲线；胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，超声工作频率：1MHz，超声波束声强：Iob<3mW/cm2，无凸点探头设计， 0-100相对单位， 分辨率：1%；胎动：手动/自动胎动检测。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。