## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号008）：高清内窥镜摄像系统
拟购医疗 设备名称 | 高清内窥镜摄像系统 | 医疗设备 参数 | 数字高清 1/2.8芯片，分辨率≥1920x1080像素。摄像控制主机具有高清数字输出信号输出端口及模拟信号输出端口。扫描:1080逐行扫描全高清模式，60HZ。系统和摄像头可兼容纤维镜模式，硬镜模式，腹腔镜模式，可一键切换。LED冷光源：80W,20级强度显示，光源强度≥20万Lux，寿命≥50000小时。导光束：Ø4*2000 耐高温高压。监示器尺寸不小于24寸，分辨率：1920*1200，输入接口：DVI/VGA/VIDEO/S-VIDEO/RGB/HDMI。监视器能显示手术当前模式，具有色彩调节模式，按不同需求可应用于内窥/电子胃肠镜，腹腔镜，术野显示器。配备品牌电脑图文工作站，打印机及专业图文软件，可进行图像采集，打印和病例管理。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。