## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号011）：超高清电子动态鼻咽镜及嗓音分析
拟购医疗 设备名称 | 超高清电子动态鼻咽镜及嗓音分析 | 医疗设备 参数 | 超高清内窥镜摄影系统，支持频闪功能、PIET功能（景深预测、血管增强、电子染色），输出分辨率支持1920×1080、3840×2160，具有至少四种图像亮度处理功能，自动测光、补光，可输出MP4格式视频，信号处理、输出接口包括2路DVI、4路HD-SDI、USB等。高清电子鼻咽喉镜：视野≥85°，视野方向0°，景深：2～100mm，弯曲范围向上≥130°，向下≥130°，有效工作长≥320mm，图像支持频闪功能，内置LED光源，使用寿命≥20000小时。嗓音分析软件：汉化中文版菜单，兼容PACS，可提供各种参数及图标，可自动计算平均值及标准方差，有专业音域测量和娇治软件，提供唱音和言语音两种测试方法，计算DSI功能，专业声音疲劳测试软件。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。