## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号014）：空气灌肠仪
拟购医疗 设备名称 | 空气灌肠仪 | 医疗设备 参数 | 功耗：25W(允差2%)。微电脑智能化控制，实时显示，恒压、脉冲、灌钡、灌气等各种工作状态提示。旋磁持续搅拌钡剂。压力范围：0-20 Kpa，检测误差≤0.1Kpa，超压自动卸压，声光同步报警，漏气自动补偿功能。可在X光下直接灌入钡剂或气体。0-100米远距离遥控操作，遥控器隔铅玻璃可远距离操控主机。自动检测超压和漏气功能，可随时增减设定值实时显示，故障自动声光报警。同时具备自动恒压和自动脉冲的工作模式，内置特种漏电安全系统。多重压力保护：最大压力、设定压力、保险压力、肠内压或外力原因造成工作压力超出2Kpa自动泄压，持续工作超过90秒自动停机保护。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。