## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号015）：高频电刀（leep）
拟购医疗 设备名称 | 高频电刀（leep） | 医疗设备 参数 | 最大电流≤3.5A，I类CF型防除颤普通设备，工作方式：间歇加载连续运行，暂载率10S/30S。输出功率：单极纯切 0～350W/单极混切1 0～250W/单极混切2 0～200W（500Ω非电抗性负载）/单极混切3 0～120W/单极电凝 0～120W/双极电凝0～50W。标准配置10支专用妇科LEEP刀头。工作噪声：Max 40 DB(a)。主载频率：512KHz。机壳具有对液体倒翻防护能力，脚踏开关为防浸型（IPX8），具有内部电气密封性能。单极既可用双联脚踏开关(脚控)又可用手动按键(手控)控制(输出激励),两种控制方式分别由脚控刀和手控刀输出。双极用单联脚踏开关控制,由双极镊子输出功率。功率设定由面板上按键调节。两种负极板（单极，双极）质量型监控系统,LED数值显示。主电路采用开关电源及射频输出双重绝缘。高效烟雾过滤器，过滤等级99.999%（提供认证报告）。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。