## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号022）：DSA血管机
拟购医疗 设备名称 | DSA血管机 | 医疗设备 参数 | 投标设备必须是本公司平板血管造影产品的最新机型，最新软件版本；机架系统：悬吊式机架，能覆盖全身，床旁可以单手柄控制；导管床：床面要求为碳纤维材料，任意位置承重≥250KG ；检查室内控制系统：提供床旁一套液晶触摸控制屏，可进行图像采集，图像后处理及量化分析控制；控制室并行处理工作站：透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行。高压发生器：高频逆变发生器，功率≥100KW，最大管电流≥1000mA，最短曝光时间≤1ms。X 线球管：球管阳极热容量≥6.4MHU，球管管套热容量≥9.4MHU。平板探测器：探测器类型≥16 bits 非晶硅数字化平板探测器，最大有效成像视野(边长)≥30cm X 38cm。图像显示器：≥24 英吋医用高分辨率 LCD 显示器， ≥2 台。图像系统：提供≥ 2K 影像链配置，实时减影，脉冲透视，后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记。主机系统：左心室分析软件，自动校正分析功能，冠脉分析软件。具备：双向对讲系统，图像处理操作面板，红外遥控器至少 2 个，悬吊式射线防护屏，床旁射线防护帘，悬吊式手术灯。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。