## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号023）：临时起搏器分析仪
拟购医疗 设备名称 | 临时起搏器分析仪 | 医疗设备 参数 | 标准及认证：标准及认证 符合IEC60601-1要求。起搏频率：30-200ppm。脉冲波形：恒定电压-非对称斜顶形矩形负脉冲。脉冲幅度：0.1-10.0V。脉冲宽度：0.06-2.0ms。感知灵敏度：0.5-20mV。开机默认参数：起搏模式:SSI，频率:70ppm脉冲幅度:5V，脉冲宽度:1.5ms，感知灵敏度:2.0mV。屏幕显示：动态图形显示屏。起搏百分比记录：最多过往5天起搏百分比，最少每3小时统计一次。自检功能：开机自检，设备运行过程中不间断实时监控。安全性能：电除颤保护、静电保护，噪声反转，奔放保护。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。