## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号026）：电子生物反馈及电刺激治疗仪
拟购医疗 设备名称 | 电子生物反馈及电刺激治疗仪 | 医疗设备 参数 | 电刺激性能：独立双通道输出，任何模式下都具备负载检测功能。输出参数：在1000Ω负载下，最大输出电压：90V,精度±20%；输出电流：0-90mA（1000Ω负载），精度：±20%，无直流分量；治疗时间：（1～99）分钟可调，步长1分钟。负载开路时，设备显示界面提示电极接触不良。在1000Ω的负载电阻下,刺激器能够提供超过10mA(r.m.s)或10V(r.m.s)输出或每个输出脉冲能量超过10mJ；负载电阻500Ω下，每一脉冲的能量必须不超过300mJ。生物反馈性能：双通道采集，反馈阈值的准确度：在200Hz频率点测量时误差应不大于称值的±10%。示值准确度：误差不大于±10%或±2μV，分辨率（测量灵敏度）：≤2μV。系统噪声：≤1μV。治疗仪的通频带应不窄于20Hz-500Hz（-3dB）。测量范围：0.2-2000μV。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。