## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号034）：多功能麻醉机
拟购医疗 设备名称 | 多功能麻醉机 | 医疗设备 参数 | 气源：供氧压低于252Kpa时报警，快速充氧范围25-75L/min。流量计：电子流量计，氧气、空气，流量通过呼吸机屏幕电子显示；流量范围0.1-15 l/min。挥发罐：2个挥发罐的位置，标配一个七氟醚挥发罐。呼吸回路：模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内；支持术中更换钠石灰，内置冷凝功能，能识别和显示正在使用呼吸模式以及CO2吸收罐状态。呼吸机：≥15英寸彩色可触摸显示屏幕。自动检测挥发罐状态，提示低压漏气情况；提供辅助/控制/支持通气模式： VCV、PCV、PCV-VG、SIMV PCV、SIMV VCV、PSV Pro、手动通气、电子PEEP。 潮气量范围:20-1500ml。呼吸频率：4-100 次/分钟， 吸呼比：2:1到1:8，最大吸气流速：≥120 l/min，压力范围（压力模式）： 5 - 60 cmH2O， 压力限制范围：12-100 cmH2O，标配SIMV模式，具备窒息保护的压力支持模式，具备流量静态以及动态实时自动补偿功能， 配主动排污。监测参数：吸入氧或空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示。流量传感器可耐受高温高压消毒，最小潮气量监测值不大于5ml。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。