## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号035）：多功能监护仪
拟购医疗 设备名称 | 多功能监护仪 | 医疗设备 参数 | 模块化、插件式监护仪，≥12.1英寸触摸宽屏（16:10）；一键操作模式：触屏、旋钮及面板快捷键，具有不小于7种预配置科室情景模式，支持用户自定义配置和存储，支持U盘导入导出配置，可扩展模块插槽，监测参数模块可直接插入，支持热插拔操作。屏幕显示波形通道数≥6，数字区≥4。具有教学演示模式，≥168小时趋势及图表回顾，可存储≥200幅快照。配置电池续航时间>3小时，标配监测心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创。双有创压力与双体温可同时监测，可选择3/5导联心电监测，同步多导联心律失常分析≥4通道，起搏器监测功能：单腔或双腔，支持ST段分析及≥168小时趋势回顾，ST段测量和分析，可用于成人、儿童及新生儿。无需氧电池支持的氧气测量技术。红外光的二氧化碳/吸入性麻醉气体/氧化亚氮测量技术，水-气分离技术。可自动识别、分析5种吸入性麻醉气体及O2、CO2、N2O共计8种气体的实时吸入/呼出浓度。标配网口，支持与中央监护系统的数据传输， 支持HL7标准输出协议，可将数据传输到CIS、HIS等系统。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。