## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号037）：视频脑电图（64导）
拟购医疗 设备名称 | 视频脑电图（64导） | 医疗设备 参数 | ECG滤波功能、50RP快速肌电滤波功能。参考电极可随时切换，方式最少包括：平均参考法（AV）, Aav, 顶参考法（Vx）, 源参考法（SD）,系统参考（Org），双A1→A2, A1←A2, A1←→A2, A1+A2等模式。 具8导DSA、动态地形图、三维地形图、中文自动报告、波形局部放大和自动测量、自动剪辑、叠加显示、棘尖波对比、头部蒙太奇示图、自动备份、幻灯回放功能。一体化64导联放大器,不接受两个分离式32导联放大器联合使用组成64导联放大器。放大器输入孔：64个。EEG导联：64导；DC输入：20导；输入漏电流：< 5nA ， 极化电压：±750mV， 输入阻抗：100MΩ，峰峰值噪声 ：＜1.5μVp-p（频率范围0.53~120HZ），共模抑制比：＞110dB 。采样频率： 100，200，500，10000Hz可调。ＡＣ滤波: 50Hz、60Hz切换, 衰减1/25以上。采样方式：所有电极同步采样。灵敏度：EEG输入: 0-200 uV/mm，DC 输入: 0-200mV/mm。预置蒙太奇：36套导联组合。脑电同步视频参数：500TV线（彩色模式），600TV线（黑白模式），512倍感光度，自动(ICR)/彩色/黑白，23倍光学变焦 。独立强闪光刺激电源,≥12焦耳能量强度。气体闪光刺激器，闪光强度： ≥4.0 lx。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。