## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号038）：视频脑电图（128导）
拟购医疗 设备名称 | 视频脑电图（128导） | 医疗设备 参数 | ECG滤波功能/50RP快速肌电滤波功能。参考电极可随时切换，方式最少包括：平均参考法（AV）, Aav, 顶参考法（Vx）, 源参考法（SD）,系统参考（Org），双A1→A2, A1←A2, A1←→A2, A1+A2等模式。 具8导DSA/动态地形图/三维地形图/中文自动报告/波形局部放大和自动测量/自动剪辑/叠加显示/棘尖波对比/头部蒙太奇示图/自动备份/幻灯回放功能。一体化128导联放大器,不接受两个分离式64导联放大器联合使用组成128导联放大器。放大器输入孔：128个。EEG导联：128导；DC输入：20导；输入漏电流：< 5nA ， 极化电压：±750mV， 输入阻抗：100MΩ，峰峰值噪声 ：＜1.5μVp-p（频率范围0.53~120HZ），共模抑制比：＞110dB 。采样频率： 100，200，500，10000Hz可调。ＡＣ滤波: 50Hz、60Hz切换, 衰减1/25以上。灵敏度：EEG输入: 0-200 uV/mm，DC 输入: 0-200mV/mm。预置蒙太奇：36套导联组合。脑电同步视频参数：1920x1080分辨率，提供软件截图并提供同一脑电图同步视频，高清IP摄像头视频及H264格式。独立强闪光刺激电源,发光类型为疝气，闪光强度： ≥4.0 lx。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。