## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号043）：监护仪
拟购医疗 设备名称 | 监护仪 | 医疗设备 参数 | 便携式一体化插件式监护仪，适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含ST段测量及心律失常分析，监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数；≥10.4英寸高清触摸屏；生理报警和技术报警有各自独立的报警灯和报警信息；心电：支持3/5/12导心电测量，导联自动识别；心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm；具有心律失常分析和ST段功能；呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm；窒息报警范围：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s；血氧：测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）；NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg；可存储、回放不少于48小时波形全息回顾；具有药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算；标配锂电池，使用时间≥3小时；支持连接同品牌中央监护系统。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。