## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号046）：非接触式眼压计
拟购医疗 设备名称 | 非接触式眼压计 | 医疗设备 参数 | 测量范围：1mmHg至30mmHg/1mmHg至60mmHg（1mmHg精度）；工作距离：≥11MM；三维自动对准功能测量，具备手动操纵杆，自动检测和显示左右眼：R/L（眼别），具有IOL（人工晶状体）模式：可测量人工晶体眼患者；可输入角膜厚度值，自动优化眼压值；显示方式：可在荧屏上显示每次测量的结果及测量的平均值；测量气流量：气流压力符合国家标准；可以直接通过触摸屏调节下颌托高低；显示器：≥8.5英寸彩色LED显示器，触摸屏。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。