## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号051）：双目间接检眼镜
拟购医疗 设备名称 | 双目间接检眼镜 | 医疗设备 参数 | 智能光学系统 ，自动同步调节光学器件的汇聚和视差。主机光学结构能够与LED光源和卤素灯泡兼容，LED灯泡寿命≥10,000小时；防划痕镜，可将图像额外放大≥1.6倍；腰挂电池与LED光源合用可连续使用≥17小时； 滤镜具备 ：无赤光：增加血管/动脉的对比度；弥散滤镜：适合观察困难的患者；钴蓝光滤镜：适合角膜的荧光素染色；光斑和滤镜调节杆可锁：头带上附有光照强度无级控制器，亮度调节从2%到100%，瞳距调节范围：48-76mm；光斑全：小，中，大光斑和弥散光斑。光学系统位于金属支架上。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。