## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号052）：遥测多参数监护仪（1拖4）
拟购医疗 设备名称 | 遥测多参数监护仪（1拖4） | 医疗设备 参数 | 遥测多参数监护仪中心监护软件：显示不同数量患者监护信息，界面模式可切换，自动存储患者所有监护信息到后台硬盘，并能回放与打印心律异常事件、动态血压分析、报警回顾等事件，有不限于24小时血压分析功能模块及其报告，有可用于心肺康复6分钟步行测试功能模块及其报告。无线技术：明视有效距离半径≥50米。硬盘≥500G、≥19英寸液晶显示。遥测多参数监护仪（盒）：≥3.5英寸彩色液晶显示，有报警设置，光闪烁报警,自动存储全参数监护信息，并可断电保存，心电导联3线\5线可自由切换。可充锂电池(不小于6000mAh)供电,持续工作时间>48小时。监护参数具心电、血氧饱和度、无创血压、脉率、呼吸、体温等监护参数。心电：心率监测范围：30bpm～300bpm，呼吸率监测范围：10rpm～60rpm。血压：收缩压60 mmHg～260mmHg，舒张压0 mmHg～200mmHg。体温：监测范围：25℃～50℃。血氧饱和度：监测范围：35%～100%。脉率：20bpm～250bpm。配置清单：遥测多参数监护中心监护主机及软件1套，无线中继器、天线、路由器1套，遥测多参数监护仪及配件4套，多参数遥测监护仪盒及配件4套，充电器4个。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。