## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号005）：视频脑电图（32导）
拟购医疗 设备名称 | 视频脑电图（32导） | 医疗设备 参数 | 至少32通道以上放大器，其中脑电输入端至少24个、双极输入端8对，其他导联：接地端口2个、参考电极端口2个、屏蔽电极端口1个。设备抗干扰性能需满足使用需要：噪声电平不大于1μV（峰值）；共模抑制比不小于115dB；10Hz正弦波信号，输入阻抗不小于120MΩ；数模转换需至少24bit。采样精度小于0.02μV，采样频率全通道可达2000Hz以上。至少一个事件标记用按键，方便打标记录患者发作状态。支持网络高清摄像头。软件可进行在线阻抗监测和离线阻抗检测
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否在广东省药品电子交易平台挂网( )，挂网编码（ ）， 挂网价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。