## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号021）：痉挛肌电刺激仪
拟购医疗 设备名称 | 痉挛肌电刺激仪 | 医疗设备 参数 | 不少于四通道输出可选，每通道可连接4个电极片； 不小于5.7英寸液晶触摸显示屏；至少包含8种内置处方，也可自定义处方； 脉冲宽度100～500μs范围内可调，调节步长10μs（允差1%）； 输出周期1～2s连续可调，步长0.1s，精度±10%； 延迟时间0.1～1.5s连续可调，步长0.1s，精度±10%； 治疗时间1～99min可调，步长1min，精度±2%，默认15min; 输出强度：0～140mA（峰值电流范围），步长1mA（允差1%）；具有开路报警功能，确保治疗安全。配置： 主机：1台，四芯电疗输出线：≥4条，理疗电极片：≥16包。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否在广东省药品电子交易平台挂网( )，挂网编码（ ）， 挂网价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。