## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号024）：动态血压机
拟购医疗 设备名称 | 动态血压机 | 医疗设备 参数 | 支持24小时以上的记录，记录时间≥九种间隔可调。加压释压方式：自动加压、自动排气。支持过压保护、释压保护、掉电数据保护。血压测量：5.3kPa~38.7kPa(40mmHg~290mmHg)，误差不大于±0.4kPa(±3mmHg)。心率测量功能：40次/分~200次/分，误差不大于±5%。彩色液晶屏显示。实现动态血压、动态心电数据二合一报告，兼容科室现有动态血压分析系统，支持对24小时动态血压数据及心电图数据同步分析。提供多种统计图表：趋势图、柱状图、饼图、比较图等。自动进行24小时的血压测量。开关按钮可以随时根据医生测量需要启动或进入休眠状态；可以通过血压记录盒上的按钮进行单独的测量，直接在LCD上显示测量结果，可随时回放病例数据。支持晨峰血压功能。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否在广东省药品电子交易平台挂网( )，挂网编码（ ），挂网价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。