## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号026）：高端多功能监护仪（Picco+BIS）
拟购医疗 设备名称 | 高端多功能监护仪（Picco+BIS） | 医疗设备 参数 | 主机显示器为一体化全插件式设计，≥12英寸彩色触摸屏，监护仪基本测量参数为模块化设计，测量模块通用于所有监护仪，并可储存≥8小时监护数据，自定显示界面≥10种。测量参数：5/12导联心电、呼吸、血氧饱和度、脉搏、无创血压、双有创血压、体温、PICCO、BIS。心电监测：主机心电监测时用≤6个电极获得12导联心电，每台监护仪配置多导联心律失常分析软件，十二导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，内置多导联高级心律失常分析软件，必需提供房颤分析功能。具备测量所有有创压力功能，并能以相应的标识分别注明， 具备Picco连续心输出量监测和右心热稀释法心输出量监测，具备脑电双频指数（BIS）提供BIS指数（0至100）EMG（肌电信号）SQI（信号质量指数）SR（抑制比）SEF（频谱边缘频率）TP（总功率）等参数。配置清单：监护仪主机及配件 1套，多功能测量服务器1套，2IBP+Picco模块及配件 1套，脑电双频指数模块及BIS传感器1套。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否在广东省药品电子交易平台挂网( )，挂网编码（ ）， 挂网价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。