## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号029）：支纤镜
拟购医疗 设备名称 | 支纤镜 | 医疗设备 参数 | 整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出,兼容av输出、吸痰、给药、吹氧等功能；显示器能上下0º～180º转动，左右0º～180º转动；软管直径：≤5.2mm；工作通道：≥2.0mm；软镜工作软管有效长度≥600mm，内置的全密封防水设计高功率 LED 光源，光照度≥700Lux；TFT显示屏尺寸≥4.0″，景深：3-200mm；显示器与机身手柄可分离拆卸，镜体可浸泡消毒；负压吸引按键可完全拆卸分体消毒；操作手柄上按键可控制：①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结。 内置 TF 卡可存储照片数量>10 万张，可存储录像时长≥4.5 小时；内置可充电式电池, 电池容量 ≥2300mAH。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否在广东省药品电子交易平台挂网( )，挂网编码（ ）， 挂网价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。