## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号007）：超声波子宫复旧仪
拟购医疗 设备名称 | 超声波子宫复旧仪 | 医疗设备 参数 | 主机：显示屏幕不小于10.4寸，全触摸屏无按钮设计，能直接显示在脉冲波的工作模式下时间最大输出声功率；聚焦超声治疗系统：采用聚焦超声声场技术，配备输出检测1.5ms反馈系统；超声额定输出功率：7.3W±20%；≥四档位设置输出，偏差应在±20%的范围内，设备应具备输出控制装置，能使输出功率降低到额定输出功率的5%或更低；治疗头焦平面距离46±6.9 mm；超声工作频率：0.84MHz，误差在±10%范围内；设备具有定时控制功能；治疗头辐射表面的温度不超过41℃；治疗头散热孔距离超声窗不低于10cm；空间峰值时间平均声强60.8W/cm²，偏差应在±20%范围内；波束类型：汇聚型；噪声：≤65dB（A）；不需要的超声辐射的空间峰值时间平均声强应小于100mW/cm2。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否在广东省药品电子交易平台挂网( )，挂网编码（ ）， 挂网价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。