## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号008）：胎儿脐血流
拟购医疗 设备名称 | 胎儿脐血流 | 医疗设备 参数 | 脐血流检查，显示并记录脐血流波形，打印脐血流检查报告，自动计算血流动力学参数：FVR、FHR、S/D、Vp、Vd、Vm、PI、RI、TAV、T1、T2、α、CVPI、CVRI；血流监测：双向血流识别，高清晰血流声音监听；同屏显示胎心率、胎心率短趋势图功能；实时计算和显示脐血流频谱，自动计算瞬时参数，自动计算包括和任意截取一段典型图谱进行分析，长时间频谱回放，支持双向频谱/方向反转；血流速度测量范围-56.25cm/s～+56.25cm/s，超声波束声强Iob < 10mW/cm2超声发射频率4MHz连续波；病人资料检索及统计分析；存储及档案管理，全中文界面，在线帮助系统。探头：标称频率：4.0MHz，工作频率：（4.0±10%）MHz，峰值负声压：P_<1MPa，输出波束声强：Iob<10Mw/cm2，防水等级：IPX4
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否在广东省药品电子交易平台挂网( )，挂网编码（ ）， 挂网价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。