## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号013）：眼科A/B超
拟购医疗 设备名称 | 眼科A/B超 | 医疗设备 参数 | a超：探头频率:10MHz，测量方式: 接触，测量范围 :不窄于5mm～40mm，测量误差≤±0.05mm，测量类型:眼轴长度、自动计算、结果分析，图像冻结:自动、自动+保存、手动，多种晶体植入计公式:SRK-T、SRK II、HOLLADAY、BINKHORST-II、HOFFER-Q、HAIGIS。增益:20~110dB，时间增益调节:0～30dB。b超；探头频率：10MHz，探测深度：≥50mm，轴向分辨率：≤0.2mm，横向分辨率：≤0.3mm，增益调节：20～110dB，时间增益调节：0～30dB，操作模式：眼杯、凝胶、水囊，后处理测量工具：面积、长度、标记、注释，回放功能：可回放冻结不少于100幅图。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否在广东省药品电子交易平台挂网( )，挂网编码（ ）， 挂网价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。