## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号022）：康复机器人手套
拟购医疗 设备名称 | 康复机器人手套 | 医疗设备 参数 | 双通道切换，可同时连接2只手套供2人同时使用；以空气压力作为动力；治疗时间0-60分钟，无级可调；智能屈曲/伸展≥10档独立可调，范围时间3~12秒。被动训练模式包括：被动训练、智能被动训练、手控训练、镜像训练、（场景化）任务导向训练；镜像训练（主从对侧训练），健侧手穿戴数据手套，带动患侧手同步运动；场景化的任务导向性训练，助力训练，主动康复游戏训练，抗阻训练，日常生活能力训练，虚拟情景训练。≥8吋液晶触摸屏，双通道接口可拓展，可升级选配手腕训练器等。运行速度范围 90°～150°/s，主机输出安全压力-70KPa~100KPa，康复手套四指活动范围 -30°～220°。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否在广东省药品电子交易平台挂网( )，挂网编码（ ）， 挂网价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。