## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号023）：手持式神经肌肉电刺激仪
拟购医疗 设备名称 | 手持式神经肌肉电刺激仪 | 主要功能需求 | 1.内置可重复充电电池。2.双通道同时输出,各输出通道的输出强调能分别设置；3.输出模式：具有同步输出和交替输出多种输出模式。4.输出电流：恒流电流输出。5.输出强度：0mA～100mA内可调，步长1mA。6.脉冲频率：1Hz～120Hz可调，步长1Hz。7.脉冲宽度：50μs～500μs可调，步长10μ8.脉冲的上升时间和下降时间：0.5-5s范围内可调 ，步长0.5s。9.脉冲的维持时间：1-30s范围内可调，步长1s。10.脉冲的断电时间：2-60s范围内可调，步长1s。11.主机具有开路报警和低电量报警提示功能。12.可以搭配移动端软件使用，移动端软件由蓝牙模块、治疗模块、处方模块、收藏模块和帮助模块组成，可以实时显示电流波形输出情况。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否在广东省药品电子交易平台挂网( )，挂网编码（ ）， 挂网价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。