
茂名市人民医院救护车

采购项目

需

求

书
茂名市人民医院
2025年5月

茂名市人民医院救护车采购项目需求书

因工作需要，我院拟采购救护车一辆，根据实际使用情况，初步选用以下三种车型，车辆的具体型号及技术参数如下：
一、福特T8
型号：福特T8，车型：长轴高顶监护型救护车，具体技术参数如下：
	车辆技术参数

	1
	外形尺寸（mm）
	5998×2068×2900(长×宽×高)
	

	2
	舱内尺寸（mm）
	3340×1900×1950(长×宽×高)
	

	3
	发动机工作方式
	高压共轨
	

	4
	燃料种类
	柴油
	

	5
	排量（ml）/功率（kw）
	2296/128
	

	6
	排放标准
	GB17691-2018 国Ⅵ（国六 B ）
	

	7
	钢板弹簧片数
	-/3
	

	8
	轮胎数
	4
	

	9
	轮胎规格
	235/65R16C
	

	10
	轮距(前/后)（mm）
	1734/1759
	

	11
	轴距（mm）
	3750
	

	12
	轴荷
	1815/2285
	

	13
	轴数
	2
	

	14
	转向型式
	方向盘
	

	15
	总质量（kg）
	4100
	

	16
	整备质量（kg）
	2950
	

	17
	额定载客（含驾驶员）（人）
	7-8 人
	

	18
	接近角/离去角
	19/19
	

	19
	前悬/后悬（mm）
	1023/1225
	

	20
	最高车速（km/h）
	160
	

	21
	变速器
	8AT 自动档
	

	22
	燃油箱容量（L）
	80
	

	23
	ABS+ESP
	1 套

	24
	中控门锁
	1 套

	25
	驾驶室电动门窗
	1 套

	26
	驾驶座安全气囊
	1 套

	27
	遥控钥匙，一键启动
	1 套

	28
	驾驶室原厂冷暖系统
	2 套

	29
	倒车雷达，可视倒车影像带倒车轨迹
	1 套

	30
	电动可折叠后视镜，铝合金钢圈
	1 套

	31
	驾驶室三座椅
	1 套

	32
	定数巡航， 自动雨刷
	1 套

	33
	后门双开 180 度开启
	1 套

	34
	中门电动折叠上车踏板
	1 套


	车顶警灯及照明系统

	1
	驾驶舱安装警灯、警报控制器（含对外喊话麦克风及 100W 扩音喇叭）；警报、警灯 控制器：功率：100W；电压：DC1V；电流：9.3A；阻抗：8 Ω ; 声压级：118dB；电 极：外壳接地；环境温度：-40℃~+ 55℃; 音调：多音调；工作方式：警报器面板 控制
	1 套

	2
	车头顶部加装加装 1.4 米全蓝长排警灯,额定电压DC12V/DC24V,额定功率≤48W,光 源类型：大功率 LED，主光源数量：4 只
	1 套

	3
	车身上部左右两侧加装 1 组 LED 白色外场照明灯和 2 组蓝色 LED 爆闪灯；爆闪警示 灯技术参数：警灯功率：6W；工作电压：DC12V；工作电流： ≤1A, 光源形式：LED 灯, 灯颜色：蓝白；灯罩颜色：透明蓝；安装方式：螺丝；环境温度：-40℃~+ 75℃ 警灯
	共 6 盏

	4
	车顶尾部左右两侧加装 T 形爆闪各 1 盏
	共 2 盏

	5
	车头进气格栅加装 2 盏 LED 爆闪灯
	1 套

	电器设备

	1：医疗舱配电采用钥匙点火控制装置，当钥匙开启至二档状态，医疗舱整套供电系统自动连接电 瓶电源，全套设备可正常工作，当钥匙退到二档以下或拔出状态，全舱自动断电（起到防止用电器 忘关导致电瓶电量流失而无法启动的作用）。
2：医疗舱控制系统采用集成控制，改装电路系统配备集成控制主机箱（提高整套电路系统安全性； 维修、更换保险方便快捷、易操作）
3：医疗舱主控开关为 7 寸真彩触摸屏控制开关，集成控制照明灯，换气扇（可实现吸气排气功能）， 射灯，外场照明灯，暖风机，空调，交流电压，消毒灯定时设置；液晶显示器实时显示医疗舱温度， 湿度和医疗舱 12V/220V 电压；


	1）排风扇具有正反转保护功能。在进排风切换时，有5秒时间的缓冲，极大的缓解风扇在正反转 切换时产生的巨大电流
2）消毒灯具有开启延时功能，延时开启时间为15秒。开启后进入倒计时消毒。消毒的倒计时可 手动进行设置，设置范围：1-90分钟，消毒倒计时完后自动关闭消毒灯，消毒时间可记忆；
3）集成控制器具备应急控制功能；控制器带有应急手动面板接口，在触摸屏无效时，或者控制 器无法工作时，可以使用应急手动面板进行控制，医疗加装有一套应急手动按键开关。
4）医疗舱控制开关为7寸彩色大屏幕触摸液晶显示屏，采用电阻触摸控制，不受外界温度湿度影 响，也不受喷洒的消毒液等液体影响，操作人员带手套也可以进行操作，操作方便快捷；整套控制系统可提供EMTEK检测报告。

	6
	医疗舱车顶安装环形紫外线灭菌灯
	1 盏

	7
	医疗舱原厂原装独立冷暖空调系统
	1 套

	8
	医疗舱顶部加装 2 盏 LED 贯通式长条照明灯
	2 盏

	9
	医疗舱顶部安装 LED 射灯 (供输液时使用)4 盏，射灯工作电压 12V,光源角度 120 度 可调，工作电压 12V,功率 3W，色温中性白
	4 盏

	10
	医疗舱尾顶部加装一盏可调整角度的照明灯（担架上车照明）
	1 盏

	11
	医疗舱配备 1000W 车载智能纯正弦波充电逆变一体机，提供 24 小时不间断电源，， 配备 220V/16A 防水、带防护盖的中国规格外接电源系统一套；逆变器采用智能 CPU 控制技术，纯正弦波交流输出，市电互补， 自动切转，市电充电；额定功率：1KW， 额定电压：DC12V, 充电电压: 13.5V (±2％）, 电压范围: 220VAC; ±5％（逆变模 式）,输出效率：＞85％（80％阻性负载），输出过载: 110-120％/30S；＞160％/300ms, 保护功能:蓄电池过压和低压保护、过载保护、短路保护、过温保护等,运行环境温 度:0-40 摄氏度
	1 套

	12
	医疗舱内安装交流 220v 插座（3 套）直流 12V 插座（2 套）
	各1套

	车身标识

	13
	车身周边粘贴蓝色或红色反光膜及急救标识（特殊由用户指定）
	1 套

	急救舱内部

	14
	医疗舱隔墙、左右侧壁内饰均采用高分子一次成型高分子环保材料，医疗舱顶部采 用玻璃钢一次成型材料
	1 套

	15
	医疗舱地板采用医用耐酸、碱、防火、防滑、防静电的海蓝色地板革（提供国家汽 车质量监督检验中心出具的检测报告,符合 GB 8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求
	1 套

	16
	驾驶室与医疗舱安装分隔墙,分开前后车厢,分隔墙上有一个滑行窗,玻璃透明供前 后车厢观望
	1 套

	17
	隔墙上安装前后对讲系统（免提式）
	1 套

	18
	医疗舱顶部左侧，右侧及隔墙上部加装吊柜，所有吊柜柜门均采用有机玻璃推拉门
	1 套

	19
	医疗舱顶部担架正上方加装 1.2 米滑轨式输液挂架（含 2 个挂钩）
	1 套


	20
	医疗舱顶部居中位置加装 2 米长度的 U 形扶手
	1 套

	21
	医疗舱左侧前部安装一组药品柜，内可放置小药品
	1 套

	22
	医疗舱左侧后方安装氧气瓶柜（柜内安装 2 个 10L 无缝钢制氧气瓶，氧气瓶耐压为 15Mpa；配双标减压阀，压力表面径40mm，减压阀带安全泄压装置）
	1 套

	23
	医疗舱氧气瓶柜前部安装一个长条物品柜
	1 套

	24
	医疗舱左侧药品柜侧部安装 2 组氧气终端接口及湿化瓶
	2 套

	25
	医疗舱左侧长条物品柜上部预留设备安装位置（侧壁内有设备固定钢板预埋）可安 装各种医疗仪器
	1 套

	26
	医疗舱后门顶部及右侧窗户上部加装有防碰头软包
	1 套

	27
	医疗舱隔墙正后方加装一套反向医生监护座椅
	1 套

	28
	医疗舱右侧后部安装供三人乘坐长条柜式床（含海绵座垫，靠背及 3 套安全带）
	1 套

	29
	医疗舱柜式前部安装一套原车单人朝前座椅（座椅靠背向后调节最大角度为 135 度）
	1 套

	30
	医疗舱配备铲式担架
	1 套

	31
	医疗舱配自动上车担架及下铺不锈钢平板（含担架上车导板及导向滑轨）
	1 套

	32
	医疗舱配备 1KG 灭火器及固定支架
	1 套

	33
	医疗舱配备不锈钢污物桶
	1 个


福特E全顺

型号：福特E全顺，车型：长轴高顶监护型救护车，具体技术参数如下：

	（一）车辆技术参数

	1
	车体尺寸 mm:
	5998×2068×2680长×宽×高)

	2
	医疗舱内尺寸 mm:
	3200×1830×1830(长×宽×高)

	3
	轴距 mm：
	3750

	4
	车辆满载总质量 kg:
	4850

	5
	车辆整备质量 kg:
	3350

	6
	悬挂系统
	麦费逊式独立前悬，霍奇基斯后悬

	7
	最小离地间隙mm:
	200

	8
	最小转弯半径m：
	6.7

	9
	燃油种类:
	纯电动

	10
	动力电池类型
	磷酸铁锂动力电池（宁德时代）

	11
	动力电池容量kwh：
	100

	12
	电压平台(V)：
	376.74

	13
	能量密度
	161.55

	14
	CWTVC工况续航km:
	370

	15
	快充电时间（30%-80%）h:
	0.6

	16
	充电方式：
	直流快充和慢充

	17
	驱动：
	3合1电驱总成

	18
	电动机型号：
	TZ190XY104

	19
	额定功率/最大功率(Kw):
	62/155

	20
	额定扭矩/最大扭矩(Nm):
	123/312

	21
	最高时速 km/h:
	120

	22
	轮胎规格型号：
	235/65R16C

	23
	制动系统：
	前盘式，后盘式

	24
	驱动方式：
	前置前驱

	25
	额定载客（含驾驶员）：
	9

	车辆主要配置

	26
	防抱死制动系统（ABS）

	27
	制动力分配(EBD/CBC)

	28
	牵引力控制(ASR/TCS/TRC)

	29
	车身稳定控制(ESC/ESP/DSC)

	30
	上坡辅助

	31
	驾驶室原厂大功率自动冷暖空调

	32
	PATS电子防盗系统

	33
	中控锁

	34
	遥控钥匙（两把）

	35
	前排电动门窗

	36
	前排3个USB充电接口+1个点烟器

	37
	LED日间行车灯+高功率LED前大灯+高功率LED尾灯+LED雾灯

	38
	贯穿式高位刹车灯

	39
	胎压监测系统

	40
	定速巡航

	41
	自动大灯

	42
	感应雨刷功能

	43
	电调电加热后视镜

	44
	主/副驾驶座安全气囊+预紧式安全带

	45
	前排座椅安全带可调节

	46
	主驾手动6向调节+2向腰托

	47
	（双人）副驾手动2向调节 

	48
	12.3寸全液晶仪表+触控液晶屏/语音识别控制系统

	49
	多功能方向盘

	50
	前/后驻车雷达+可视倒车影像

	51
	180度开度尾门

	52
	手动侧拉门+侧门电动踏板


	（二）医疗舱内外配置

	序号
	内容及具体参数
	数量

	车身涂装

	1
	白色车身+红色强效反光带及急救图徽。
	1套

	2
	医疗舱窗户上贴玻璃膜2/3。
	1套

	警报、照明系统

	3
	警报器
警调名称：开道、救护、手动、汽笛、低音
工作电压：DC12V/24V
输出功率：100W
输出阻抗：8Ω
话筒频响：200Hz~10KHz±3dB
新增灯控：2路灯控
	1套

	4
	车顶前部斜面装有三位一体的嵌入式LED蓝色警灯，警灯略低于车身高度，占前额斜面三分之二的面积，加强全方位警示。灯罩采用ABS材料整体模具注塑成型，灯罩与灯座之间安装防水胶条，为方便后期售后维护便于拆卸，不能利用各种粘合胶一次固定。
	1套

	5
	车顶尾部装有LED六边形蓝色警灯。
	6盏

	6
	车顶左右两侧安装LED六边形蓝色警灯
	12盏

	7
	警灯灯罩采用高透光材料制成，透明度高，不褪色。警灯光源采用进口高亮LED发光管，使用寿命可达5000万次，额定工作电压 DC12V、DC24V，工作温度 -40℃~+75℃。
	1套

	8
	中门上方安装外场LED照明灯，为方便使用照明灯与中门门控电路连接，当中门开启时照明灯才能开启。
	1盏

	9
	吊柜靠后门处安装外场照明灯，为方便使用照明灯与后门门控电路连接，当后门开启时照明灯才能开启。
	1盏

	10
	医疗舱顶部安装输液照明射灯，可调节照射角度，可在急救时加强局部位置的亮度，参数如下：
光源：三颗LED
电压：DC12V
功率：≥4W
工作温度：-40℃~+75℃
光色：冷白6000-6500K
	2盏

	12
	医疗舱内部LED照明灯，照明灯内嵌在医疗舱内顶，照明范围广，光线柔和不刺眼。灯光可通过医疗舱控制面板切换白光和黄光，亮度具有5档可调，参数如下：
灯光颜色：黄/白
功率：12W
光色：3000K-6500K
电压：DC12V
亮度：300lm
工作温度：-40℃~+60℃
	6盏

	13
	医疗舱LED门控照明灯
	1盏

	中央电源分配系统
（由主电瓶、辅助电瓶、智能充电控制装置、带充电功能正弦波逆变器、电控箱、线束、控制面板构成。）

	14
	车用紧急启动控制装置：当主电瓶在低于12V无法正常启动时，按住紧急启动开关可以借助辅助电瓶令汽车迅速启动。
	1套

	15
	智能充电控制装置：1、确保主电瓶的正常充电；2、自动断开避免发电机过载，延长发电机寿命；3、辅助电瓶独立工作，避免偷耗主电瓶电能。
	1套

	16
	安装实用新型的一种救护车车载电源装置，可实现车辆启动状态下24小时不间断供电，可输出220V，不小于1000W纯正弦波电源供医疗设备使用。
容量：1kva
输入电压：140v—280v
输入频率：40-70hz
逆变输出电压：220VAC±3%
逆变输出频率：50HZ±2%
直流电压：12V
输出波形：纯正弦波
失真度：≤3%
转换时间：≤4ms自动转换
充电电流：充电电流10amp
CPU控制充电，智能充电
过载保护：超载100—120%，25秒后自动锁机；超载120—200%，1秒后自动锁机；超过＞200%，4ms后自动锁机。
浪涌功率：2kva
国家标准GB 2099.1-1996  AC220V接头
	1套

	17
	交直流（220V）电源插座组
	5组

	18
	直流（12V）电源插座带USB接口
	1组

	19
	外接电源（220V/10A防水、带防护盖)，配不小于15米移动电缆、电控箱：利于维护保养的模块集成设计，且在220V电源输出端装有漏电及短路保护器、蓄电池及原车取电连接线材涂层、符合GB28374-2012标准和CCCF-CPRZ-17:2019规定的要求，报告中需体现耐油性、耐盐水性、耐湿热性、耐冻融性、抗弯型提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识合格的检验检测报告（检测报告的委托单位需为投标人或制造商），要求内容能体现满足上述参数要求，同时提供在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）检测报告编号查询截图。
	1套

	20
	1.医疗舱安装超薄集中控制面板，通过触摸式按键可以控制医疗舱照明灯、220V电源、换气通风、前后对讲、定时灭菌灯、手术灯、内射灯、空调、暖风。控制面板配有液晶屏能显示：时间、室内温度、室内湿度、主辅电瓶12V电压、交流220V电压等。

2.驾驶室安装超薄集中控制面板，通过触摸式按键可以控制前后对讲、医疗舱照明灯。
3.驾驶室触控与医疗舱触控联动控制。
	1套

	21
	汽车低压电线束：符合国家汽车行业标准QC/T 29106-2004。
	1套

	22
	电控箱：利于维护保养的模块集成设计，且在220V电源输出端装有漏电及短路保护器。
	1套

	医疗舱配置

	23
	紫外光灭菌灯（灭菌灯电源启动后，灭菌灯将在延时1分钟后工作，30-90分钟后自动关闭。）紫外线辐照强度为200μ W/cm2、作用时间30min，试验重复3次，对铜绿假单胞菌（ATCC 15442）、大肠杆菌（8099）、金黄色葡萄球菌（ATCC 6538）和白色念珠菌（ATCC 10231）的杀灭对数值均＞3，作用时间90min，试验重复3次，对枯草杆菌黑色变种芽孢（ATCC 9372）的杀灭对数值均＞3，符合《消毒技术规范》2002 年版-2.1.5.4.5规定的标准值（杀灭对数值均≥3）、提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识合格的检验检测报告（检测报告的委托单位需为投标人或制造商），要求内容能体现满足上述参数要求，同时提供在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）检测报告编号查询截图。
	2盏

	24
	医疗舱独立冷暖气系统。
	1套

	25
	医疗舱双向换气系统（进出风）。
	1套

	26
	前后对讲系统。
	1套

	27
	车载信息化系统（一体化急诊急救平台）
1、整体描述：5G一体化急诊急救平台终端须采用专业硬件架构，高强度定制化车载设备外壳，一体化散热结构，一体化触摸屏≥11.6寸触摸屏幕分辨率≥1920X1080，全自动工作方式，其计算核心，网络通讯核心，数据处理核心、数据存储部件须实现集成一体化设计，内嵌5G全网通通讯模块，配备自适应网卡，支持WiFi开启功能，提供2～4个RJ45接口，支持断电重启；
2、高清视频接入：5G一体化车载采集终端需提供三路及以上高清网络摄像机（IPC）接入，分别为车前、驾驶舱、医疗舱；支持视音频数据的本地采集、存储、回放等功能；支持历史视频的远程查看和下载；
3、实时定位：支持GPS/北斗实时定位；
4、医疗设备数据传输：可实时采集病人生理参数及心电图实时走势和病人视频信息实时同步传输（签订合同前，中标供应商样车验证车载信息化系统功能符合用户需求后签订合同、中标供应商样车验证车载信息化系统功能不符合用户需求则取消中标供应商中标资格并列入黑名单）。（后续甲方设备须医疗设备厂商开放数据端口，提供接入许可，并提供相关接口文档或数据解析协议）；
5、AI计算：在5G网络离线情况下，保持对急救车数据的采集、应用、计算与存储能力；利用机器学习技术，实现医疗舱内AI识别的应用场景；
6、数据安全：支持在数据采集的同时自动对数据进行逻辑校验、数据验证等数据质量控制操作，保证数据的可靠性、安全性、可追溯性；
7、兼容性：为保证整车电路的安全性、电气化不受干扰，5G一体化采集终端的安装须与原救护车线路系统兼容匹配，且隐蔽安装于车内箱体中；
8、无缝接入：5G一体化车载采集终端需无缝接入用户现有的急救应用系统；
	1套

	28
	侧门、后门上车头部防撞保护。
	1套

	29
	医疗舱顶部安装尼龙抗菌扶手。
	1条

	30
	医疗舱顶部输液挂架。
	1套

	31
	医疗舱保温隔热层。
保温隔热材料，符合GB23864-2023《防火封堵材料》国标规定的要求，检验报告中需体现耐火性能中的耐火隔热性≥3.00h，缝隙封堵材料背火面任何一点温升≤35°C，背火面框架距离缝隙边缘25mm处表面最高温升≤40'C，耐水性、耐碱性、耐酸性、耐冻融循环、耐湿热型、燃烧性能提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识合格的检验检测报告，要求内容能体现满足上述参数要求，同时提供在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）检测报告编号查询截图。
	1套

	32
	驾驶室与医疗舱安装分隔墙，带可开启透明窗户。
	1套

	33
	医疗舱整体风格仿照航空舱设计，医疗舱内饰采用ABS板材整体模具吸塑成型。所有功能柜采用ABS材料整体模具注塑成型，边角位及操作台都做成圆角，保护乘员安全。医疗舱整体独立无接缝，产品密度高重量轻，整体抗冲击能力强，光洁、抗菌、易清洗、可消毒、抗UV、抗氧化等特点。符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。
	1套

	34
	医疗舱分隔墙位置安装医生椅，医生椅座垫可翻折，配有三点式安全带，加长型靠背，靠背符合人体工程学设计，提高乘坐舒适性。
	1套

	35
	医生椅右边位置安装急救箱柜，急救箱柜设有1个抽屉、1个膝顶式弹出的污物桶、锐器桶，1个急救箱放置区。整套组合柜整体采用ABS材料整体模具注塑成型。
	1套

	36
	医疗舱左侧靠中隔墙拐角处安装有组合柜，组合柜设有1个带阳极氧化铝合金卷帘门大容量储物柜，上面设有2个开放式储物格。整套组合柜整体采用ABS材料整体模具注塑成型。
	1套

	37
	医疗舱左侧中间位置安装有长条组合柜，组合柜设1列共3个抽屉，往车尾方向设有3个大容量储物柜，储物格带插拔式柜门，设有一体式铝合金操作台可放置医疗设备，可选装急救设备的支架。整套组合柜整体采用ABS材料整体模具注塑成型。组合柜所有边角位及操作台都采用圆角设计，保护乘员安全。
	1套

	38
	医疗舱上方左、右侧各安装一组吊柜,左边吊柜分4格，右边吊柜分2格，柜门采用半透明注塑件，采用弧形设计，容积更大，合页为任意停设计形式，操作便利安全。吊柜采用ABS材料整体模具注塑成型。
	1套

	39
	医疗舱左后侧安装氧气柜，氧气柜装有侧滑门，门板设有操作窗，上部设有带盖板的储物格。氧气柜整体采用ABS材料整体模具注塑成型。
	1套

	41
	医疗舱所有抽屉及翻门安装锁扣
	1套

	42
	医疗舱右侧靠中门处安装单人朝前座椅，座垫可翻折，座椅靠背可调，配有扶手及3点式安全带。
	1套

	43
	医疗舱右侧3人长排柜式座椅，带舒适背、软座垫及配3套3点式安全带，座垫下方设有储物柜。长排柜式座椅整体都是采用ABS材料整体模具注塑成型。
	1套

	44
	医疗舱所座椅采用超纤革包裹，撕裂强度、拉伸强度高，耐折性好，耐寒性佳，耐霉变性，表面易清洗，组织结构和天然皮革相似等特点。符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。
	1套

	45
	10升氧气瓶。
	2个

	46
	救护车多功能氧气汇流排：采用耐高压316不锈钢金属管连接控制面板，控制面板位于医疗舱的左前方，靠近医生的位置，它装有：

吸氧用终端(1个)连接湿化器(1个)，呼吸机用的终端(1个)连接呼吸机专用接头(1个)。

两个氧气压力表，一个切换开关：方便查看两个压力表的情况，使用切换开关可对两个氧气瓶（组）进行切换。

两个减压阀：一个为吸氧用，一个为呼吸机用。
	1套

	47
	采用耐磨、耐酸、耐碱、阻燃、防滑、防霉、易清洗医疗专用塑胶地板。符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。
	1套

	48
	2KG灭火器。
	1个

	专用器械设备

	51
	专用担架平台
	1张

	52
	自动上车担架
	1张

	53
	楼梯专用椅(型号：YSC-H1）
	1张

	54
	铲式担架(型号：YSC-S10）
	1张


奔驰威霆

型号：奔驰威霆，车型：高顶监护型救护车，具体技术参数如下：

	（一）车型参数及配置

	序号
	产品型号名称
	新款奔驰 24 款

	车辆技术参数

	1
	车体尺寸 mm:
	5370×1928×2380 (长×宽×高)

	2
	医疗舱内尺寸 mm:
	2700×1760×1690(长×宽×高)

	3
	轴距 mm:
	3430

	4
	车辆满载总质量 kg:
	3100

	5
	车辆整备质量 kg:
	2480

	6
	悬挂系统 :
	敏捷操控悬挂系统

	7
	最小离地间隙 mm:
	125

	8
	燃油种类:
	汽油

	9
	油箱容积（L）:
	70

	10
	发动机 :
	254920

	11
	工作方式 :
	汽油发动机涡轮增压缸内直喷+48 伏 ISG 智 能电机系统

	12
	排气量 （ml） :
	1999

	13
	最大功率（kw/rpm）
	170/5500

	14
	最大扭矩（Nm//rpm）
	370/2000-4000

	15
	排放标准:
	国六

	16
	驱动方式:
	后轮驱动

	18
	变速器:
	9 速自动变速箱

	19
	最高时速 km/h:
	185

	20
	轮胎规格型号:
	235/55R17

	21
	制动系统:
	4 轮盘式制动

	22
	额定载客（含驾驶员）:
	7 人

	车辆主要配置

	23
	ECO 发动机启动/停止功能

	24
	电子驻车制动器

	25
	无钥匙启动

	26
	保持 (HOLD) 功能

	27
	电控车辆稳定行驶系统（ESP）

	28
	坡道起步辅助

	29
	定速巡航控制

	30
	胎压检测系统

	31
	注意力辅助系统

	32
	侧风稳定控制辅助系统

	33
	大灯辅助系统

	34
	日间行车灯、一体式尾灯、高位刹车灯、自适应制动灯

	35
	电动调节可加热外后视镜

	36
	驾驶员、副驾驶员安全气囊；正副驾驶座安全带未系提示

	37
	多功能方向盘

	38
	17 英寸 5 辐轻合金车轮

	39
	豪华仪表盘带 5.5 英寸彩色液晶显示屏

	40
	智能人机交互系统配备 10.25 英寸触摸屏

	41
	乘客舱自动空调

	42
	倒车影像系统

	（二）医疗舱内外配置

	序号
	描  述
	数量

	车身涂装

	1
	白色车身+红色强效反光带及急救图徽
	1 套

	2
	医疗舱窗户上贴玻璃膜 2/3
	1 套

	警报、照明系统

	3
	警报器
警调名称：开道、救护、手动、汽笛、低音 工作电压：DC12V/24V
输出功率：100W 输出阻抗：8 Ω
话筒频响：200Hz~10KHz±3dB 新增灯控：2 路灯控
	1 套

	4
	车顶前部嵌入式 LED 蓝色警灯
	3 盏

	5
	车顶尾部镶嵌式蓝色警灯
	3 盏

	6
	车头护杠上安装 LED 爆闪警灯
	2 盏

	7
	中门上方安装外场 LED 照明灯，为方便使用照明灯与中门门 控电路连接，当中门开启时照明灯才能开启。
	1 盏

	8
	医疗舱顶部安装输液照明射灯，可调节照射角度，可在急救 时加强局部位置的亮度，参数如下：
光源：三颗 LED 电压：DC12V
功率： ≥4W
工作温度：-40℃~+75℃ 光色：冷白 6000-6500K
	2 盏

	9
	医疗舱内部 LED 照明灯，照明灯内嵌在医疗舱内顶，采用环  绕式设计，照明范围广，光线柔和不刺眼。灯光可通过医疗  舱控制面板切换白光和黄光，亮度具有 5 档可调，参数如下：
灯光颜色：黄/白 功率：12W
光色：3000K-6500K

电压：DC12V
亮度：300lm
工作温度：-40℃~+60℃
	2 套


	中央电源分配系统
（由主电瓶、辅助电瓶、智能充电控制装置、带充电功能正弦波逆变器、电控箱、 线束、控制面板构成。）

	10
	车用紧急启动控制装置：当主电瓶在低于 12V 无法正常启动 时，按住紧急启动开关可以借助辅助电瓶令汽车迅速启动。
	1 套

	11
	智能充电控制装置：1 确保主电瓶的正常充电；2 自动断开避 免发电机过载，延长发电机寿命；3 辅助电瓶独立工作，避免 偷耗主电瓶电能。
	1 套

	12
	免维护蓄电池（12V/70A）
	1 个

	13
	安装实用新型的一种救护车车载电源装置，可实现车辆启动 状态下 24 小时不间断供电，可输出 220V，不小于 1000W 纯正 弦波电源供医疗设备使用。
容量：1kva、输入电压：140v—280v、输入频率：40-70hz 逆变输出电压：220VAC±3%、逆变输出频率：50HZ±2%
直流电压：12V
输出波形：纯正弦波 失真度：≤3%
转换时间：≤4ms 自动转换 充电电流：充电电流 10amp CPU 控制充电，智能充电
过载保护：超载 100—120%，25 秒后自动锁机；超载 120— 200%，1 秒后自动锁机；超过＞200%，4ms 后自动锁机。
浪涌功率：2kva
国家标准 GB 2099.1-1996  AC220V 接头
	1 套

	14
	交直流（220V）电源插座组
	5 组

	15
	直流（12V）电源插座带 USB 接口
	1 组

	16
	外接电源（220V/10A 防水、带防护盖)，配不小于 15 米移动 电缆、电控箱：利于维护保养的模块集成设计，且在 220V 电 源输出端装有漏电及短路保护器、蓄电池及原车取电连接线 材涂层、符合 GB28374-2012 标准和 CCCF-CPRZ-17:2019 规定 的要求，报告中需体现耐油性、耐盐水性、耐湿热性、耐冻 融性、抗弯型提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标 识合格的检验检测报告（检测报告的委托单位需为投标人或 制造商），要求内容能体现满足上述参数要求，同时提供在 全 国 认 证 认 可 信 息 公 共 服 务 平 台 （ 认  e  云 ） （http://cx.cnca.cn/）检测报告编号查询截图。
	1 套

	17
	1.医疗舱安装超薄集中控制面板，通过触摸式按键可以控制 医疗舱照明灯、220V 电源、换气通风、前后对讲、定时灭菌 灯、手术灯、内射灯、空调、暖风。控制面板配有液晶屏能 显示：时间、室内温度、室内湿度、主辅电瓶 12V 电压、交流 220V 电压等。
2.驾驶室安装超薄集中控制面板，通过触摸式按键可以控制 前后对讲、医疗舱照明灯。
3.驾驶室触控与医疗舱触控联动控制。
	1 套

	18
	汽车低压电线束：符合国家汽车行业标准 QC/T 29106-2004
	1 套

	19
	电控箱：利于维护保养的模块集成设计，且在 220V 电源输出 端装有漏电及短路保护器
	1 套


	医疗舱配置

	20
	紫外光灭菌灯（灭菌灯电源启动后，灭菌灯将在延时 1 分钟  后工作，30-90 分钟后自动关闭。）紫外线辐照强度为 200 μ  W/cm2、作用时间 30min，试验重复 3 次，对铜绿假单胞菌（ATCC  15442）、大肠杆菌（8099）、金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 和白色念珠菌（ATCC 10231）的杀灭对数值均＞3，作用时间  90min，试验重复 3 次，对枯草杆菌黑色变种芽孢（ATCC 9372） 的杀灭对数值均＞3 ，符合 《消毒技术规范》 2002 年版  -2.1.5.4.5 规定的标准值（杀灭对数值均≥3）、提供第三方  检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识合格的检验检测报告  （检测报告的委托单位需为投标人或制造商），要求内容能  体现满足上述参数要求，同时提供在全国认证认可信息公共  服务平台（认 e 云）（http://cx.cnca.cn/）检测报告编号  查询截图。
	1 盏

	21
	医疗舱独立冷暖气系统
	1 套

	22
	医疗舱双向换气系统（进出风）
	1 套

	23
	前后对讲系统
	1 套

	24
	医疗舱内壁加固防撞处理
	1 套

	25
	侧门、后门上车头部防撞保护
	1 套

	26
	医疗舱顶部安装蓝色尼龙抗菌扶手
	1 条

	27
	医疗舱顶部输液挂架
	1 个

	28
	医疗舱保温隔热层。
保温隔热材料，符合 GB23864-2023《防火封堵材料》国标规
定的要求，检验报告中需体现耐火性能中的耐火隔热性
≥3.00h，缝隙封堵材料背火面任何一点温升≤35 °C，背火  面框架距离缝隙边缘 25mm 处表面最高温升≤40'C，耐水性、 耐碱性、耐酸性、耐冻融循环、耐湿热型、燃烧性能提供第  三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识合格的检验检测报  告，要求内容能体现满足上述参数要求，同时提供在全国认  证认可信息公共服务平台（认 e 云）（http://cx.cnca.cn/） 检测报告编号查询截图。
	1 套

	29
	驾驶室与医疗舱安装分隔墙：带可推拉六边形窗户
	1 套

	30
	医疗舱整体风格仿照航空舱设计，医疗舱内饰采用ABS 板材 整体模具吸塑成型。所有功能柜采用ABS 材料整体模具注塑 成型，边角位及操作台都做成圆角，保护乘员安全。医疗舱整体独立无接缝，产品密度高重量轻，整体抗冲击能力强，
光洁、抗菌、易清洗、可消毒、抗 UV、抗氧化等特点。内部 ABS材料整体模具注塑成型。注塑精度应符合GB/T14486-2008 《塑料模塑件尺寸公差》的规定。提供第三方检测机构出具 的带有 CMA 或 CNAS 标识的检验检测报告扫描件。要求内容能 体现满足上述参数要求，同时提供在全国认证认可信息公共 服务平台（认 e 云）（http://cx.cnca.cn/）检测报告编号 查询截图。
	1 套

	31
	医疗舱前部安装单人柜式座椅，底座设有储物格。
	1 张


	32
	医疗舱左侧中间位置安装有长条组合柜，组合柜设 1 列共 3 个抽屉，往车尾方向设有 3 个大容量储物柜，储物格带插拔 式柜门，设有一体式注塑操作台可放置医疗设备，可选装急 救设备的支架。整套组合柜整体采用ABS 材料整体模具注塑 成型。组合柜所有边角位及操作台都采用圆角设计，保护乘员安全。
	1 套

	33
	医疗舱上方左侧安装一组吊柜,左边吊柜分 4 格，柜门采用半 透明蓝色注塑件，合页为任意停设计形式，操作便利安全。
吊柜采用ABS 材料整体模具注塑成型。注塑精度应符合

GB/T14486-2008《塑料模塑件尺寸公差》的规定。提供第三  方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检验检测报告扫描  件。要求内容能体现满足上述参数要求，同时提供在全国认  证认可信息公共服务平台（认 e 云）（http://cx.cnca.cn/） 检测报告编号查询截图。
	1 套

	34
	医疗舱左后侧安装带阳极氧化铝合金卷帘门的氧气柜，氧气  柜表面都是采用ABS 板材一次性吸塑成型，具有表面硬度高、 光洁、抗菌、易清洗、可消毒、抗 UV、抗氧化等特点。阳极 氧化工艺铝合金卷帘门为环保材质，具有整体美观、重量轻、 抗冲击、抗氧化、耐酸碱、易清洁、操作方便等特点。
	1 套

	35
	医疗舱右侧靠中门处安装单人朝前座椅，座垫可翻折，座椅 靠背可调，配有扶手及 3 点式安全带。
	1 张

	36
	医疗舱右侧 2 人长排柜式座椅，带舒适背、软座垫及每个座 位配有安全带，座垫下方设有储物柜。长排柜式座椅整体都 是采用ABS 材料整体模具注塑成型。
	1 张

	37
	车载信息化系统（一体化急诊急救平台）
1、整体描述：5G 一体化急诊急救平台终端须采用专业硬件架 构，高强度定制化车载设备外壳，一体化散热结构，一体化 触摸屏≥11.6 寸触摸屏幕分辨率≥1920X1080，全自动工作方 式，其计算核心，网络通讯核心，数据处理核心、数据存储 部件须实现集成一体化设计，内嵌 5G 全网通通讯模块，配备 自适应网卡，支持WiFi 开启功能，提供 2～4 个 RJ45 接口， 支持断电重启；
2、高清视频接入：5G 一体化车载采集终端需提供三路及以上 高清网络摄像机（IPC）接入，分别为车前、驾驶舱、医疗舱； 支持视音频数据的本地采集、存储、回放等功能；支持历史视频的远程查看和下载；
3、实时定位：支持 GPS/北斗实时定位；
4、医疗设备数据传输：可实时采集病人生理参数及心电图实 时走势和病人视频信息实时同步传输（签订合同前，中标供 应商样车验证车载信息化系统功能符合用户需求后签订合 同、中标供应商样车验证车载信息化系统功能不符合用户需 求则取消中标供应商中标资格并列入黑名单）。（后续甲方 设备须医疗设备厂商开放数据端口，提供接入许可，并提供 相关接口文档或数据解析协议）；
5、AI 计算：在 5G 网络离线情况下，保持对急救车数据的采 集、应用、计算与存储能力；利用机器学习技术，实现医疗 舱内 AI识别的应用场景；
6、数据安全：支持在数据采集的同时自动对数据进行逻辑校 验、数据验证等数据质量控制操作，保证数据的可靠性、安 全性、可追溯性；
7、兼容性：为保证整车电路的安全性、电气化不受干扰，5G 一体化采集终端的安装须与原救护车线路系统兼容匹配，且 隐蔽安装于车内箱体中；
8、无缝接入：5G 一体化车载采集终端需无缝接入用户现有的 急救应用系统；
	1 套


	38
	医疗舱所有柜门安装锁扣
	1 套

	39
	10 升氧气瓶
	2 个

	40
	救护车多功能氧气汇流排：采用耐高压 316 不锈钢金属管连 接控制面板，控制面板位于医疗舱的左前方，靠近医生的位 置，它装有：
吸氧用终端(1个)连接湿化器(1个)，呼吸机用的终端(1个) 连接呼吸机专用接头(1个)。
两个氧气压力表，一个切换开关：方便查看两个压力表的情 况，使用切换开关可对两个氧气瓶（组）进行切换。
两个减压阀：一个为吸氧用，一个为呼吸机用。
	1 套

	41
	采用耐磨、耐酸、耐碱、阻燃、防滑、防霉、易清洗医疗专  用塑胶地板。符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》 的要求。
	1 套

	42
	2KG 灭火器。
	1 个

	专用器械设备

	43
	专用担架平台
	1 张

	44
	自动上车担架
	1 张

	45
	铲式担架(型号：YSC-S10）
	1 张


备注：医疗舱内所有内饰板必须是无异味，可再生的环保材料，不得使用玻璃钢材


