## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号009）：单光子发射计算机断层扫描仪（SPECT）
拟购医疗 设备名称 | 单光子发射计算机断层扫描仪（SPECT） | 医疗设备 需求 | 两个探头，矩形，360°可变角，低能、高能高分辨率准直器（各1套），具有异机图像融合功能，可实现SPECT和PET/CT同系统处理，同时需和医院电子病历系统、Pacs等系统对接（含接口费），临床科室可在医院现有的PACS系统中查看核医学报告并进行影像实时融合浏览，双屏影像报告工作站3套（包含PET/CT杏翔报告客户端）：品牌计算机：CPU：十三代I7；内存：16G以上；硬盘：≥256G固态+1T机械；显卡：P1000以上专业显卡，其中医用专业显示器（2M或以上）3台。具有病人安全保护装置，全自动人体轮廓跟踪，检查床最大承重≥220kg，全身扫描范围≥200cm，一体化超高端多功能全身扫描SPECT采集操作工作站，原厂高级独立影像后处理工作站，心脏和肾脏分析专用软件，全身骨骼（或局部）分析，肺通气和灌注分析，甲状腺摄取分数计算，甲状旁腺成像分析，胃排空指数分析，食道运动分析，胆囊排泄分数计算，动态SPECT采集，容积断层软件包，SPECT中2组3向断层图像对比分析，AVI电影模式或JEPG荧幕捕捉形式存储，高级临床软件开发工具包，心电门控，相关4名医务人员外出学习培训，每人不少于2周。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，表中要求的资料请在设备推荐书中提供，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。