茂名市人民医院产科特需病房医气系统及呼叫系统采购项目
采

购

文

件
茂名市人民医院
2026年2月
第一部分邀请函
现对“茂名市人民医院产科特需病房医气系统及呼叫系统采购项目”发布采购公告，欢迎符合相应资质要求的供应商报名参与报价,并把相关资料交到指定地点。
一、项目概述

1.采购预算：50,000.00元。

2.项目编号：MMSRMYYXMCG2026005
3.项目内容、数量及需求：

（1）采购项目名称：茂名市人民医院产科特需病房医气系统及呼叫系统采购项目。

（2）采购数量：1项。

（3）简要技术要求或采购项目的性质：详见采购文件“第二部分用户需求书”。

（4）本项目不分包，供应商应对本项目内所有的内容进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价。

二、供应商基本条件

1.具有独立承担民事责任的能力：是在中华人民共和国境内注册且未被纳入采购人黑名单的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或社会团体登记证或民办非企业单位登记证或身份证等相关证明）副本复印件。（如国家另有规定的，则从其规定。如供应商为分支机构，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件；已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。

2.供应商的法定代表人或委托代理人未被纳入采购人黑名单。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度有效的财务报告（报表）或响应截止时间前6个月内任意1个月的财务状况报表复印件，或提供银行出具的资信证明材料复印件）。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应截止时间前6个月内任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。
5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）。

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）。

7.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（截图打印）。

8.本项目不接受联合体，不允许对本项目进行分包和转包（提供声明函，格式自拟）。
三、其他须知

1.有意向参与的供应商可在以下规定的截止时间前递交响应文件。

2.时间：自公告发布次日起五个工作日，上午8:00-12:00，下午2:30-5:30，节假日除外。
3.接收/邮寄地点：茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼212室。

4.需提交资料：响应文件（详见采购文件）。

5.费用：免费。

注：以上资料纸质版和电子版（采用经盖章、签署后的纸质版响应文件的电子扫描件，采用PDF格式）各一份，并将纸质响应文件和电子版响应文件密封在同一包装内，递交（或邮寄）到茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼212室，电子版的介质媒体为U盘，电子版文件不留任何密码，无病毒。

四、我院拒绝接受以下资料

1.响应截止时间后才递交的资料。

2.不符合供应商相应资质的资料。

3.仅以传真、电子邮件等形式提供的资料。

4.同一供应商重复递交的资料。

5.虚假的资料。

五、注意事项
1.各供应商必须严格按照采购文件进行报价，杜绝弄虚作假，胡乱报价，各供应商报价一经确认禁止更改。

2.项目严禁各供应商进行恶意竞争或其他违规行为，一经查实，将进入供应商黑名单。

六、联系方式
联系人：黎小姐

联系电话：0668-2922921（接听时间为工作日的上班时间：08:00-12:00、14:30-17:30，节假日除外）
邮箱：killua342002@163.com

特此公告。
茂名市人民医院

2026年2月13日
第二部分用户需求书

《用户需求书》中的所有技术、商务条款均为实质性响应条款，响应供应商若有一项条款未响应或不满足，将按无效响应处理。
项目概况

1.项目名称：茂名市人民医院产科特需病房医气系统及呼叫系统采购项目
2.项目编号:MMSRMYYXMCG2026005
3.项目采购预算：50,000.00元。

4.项目实施地点：采购人指定地点

二、采购标的物

	货物名称
	单位
	数量

	医气系统
	套
	8

	呼叫系统
	套
	8


三、采购项目技术要求

（一）医气系统技术参数

1.医气管道采用医用专用管(脱脂紫铜管),氧气进户管采用脱脂紫铜管规格(θ8*1.0)、截止阀门采用气体专用阀门、吸引进户管采用脱脂紫铜管规格(θ12*1.0)。进户管道及三通、阀门等配件连接采用钎焊焊接，管道医疗带安装后采用氮气进行吹扫和气密压力测试，符合气体规范标准。
2.医疗设备带改造安装，医疗带面板配置需与采购人科室原有配置外观一致。符合T/CAME41-2022《医用设备带》标准要求。
(1)本产品由面板、底座、气体终端、呼叫系统、电源开关、插座等组件组成；气电分离，强弱电分离，本体采用全优质铝合金无缝拼接，快装快拆式结构，方便安装与维护检修，下腔为护眼LED阅读灯。
(2)提供第三方出具的符合国标要求的检测报告，其中检测项目应包含材质化学成分、力学性能、涂层性能、漆膜性能、外观质量、气体与强电、弱电腔体分隔腔体、抗霉菌、大肠杆菌和金黄色葡萄球菌、镉、铅、汞等重金属、电工电子产品环境试验、中性盐雾腐蚀评级10级、箱体性能等级A(A1）、撞击检测、防火等级等。
(3)设备带上各种气体终端、电器等均采用嵌入式安装。

(4)具有双重绝缘或加强绝缘部件，避免在正常使用和单一故障状态时发生电击危险。
(5)根据每个房间的床位定制设备带长度宽度尺寸，设备带应为整体产品，不得在采购人现场组装，防止污染设备带内部腔体。

（二）呼叫系统技术参数

1.系统功能

数据统计：支持显示今日统计、当前值班、床位统计、病情统计、护理统计、安全警示、今日呼叫排行、最近30天呼叫统计。

病区管理：支持添加、编辑、删除病区功能，可编辑入院须知。

科室管理：支持编辑科室基础数据功能，不可添加和删除。

楼层管理：支持添加、编辑、删除楼层功能。

房间管理：支持添加病房、编辑病房、删除病房功能；并能设置病房责任医生与责任护士。

床位管理：支持添加床位、编辑床位、删除床位功能。

医护人员：支持添加医生信息、护士信息，可编辑、删除功能。

呼叫记录：支持查询呼叫记录、按(设备/房间/床位/时间段)过滤条件进行查询、导出呼叫记录（Excel）功能。

宣教信息：支持查询、添加、修改和删除全院宣教信息；并支持在终端设备展示和播放平台推送的健康宣教信息，患者阅读宣教材料后，系统标记为已读状态。

排班管理：支持设置班种和工时、查看上周排班、查看本周排班、查看下周排班、导出排班表（Excel）功能。

定点护理：支持查看护士定点护理床位记录、按(床位/护理时间段)过滤条件进行查询、导出定点护理记录（Excel）功能。

巡房记录：支持查看护士巡房记录、按房间编号过滤条件进行查询、导出定点护理记录（Excel）功能。

门灯颜色设置：支持对网络门灯进行指定颜色设置。

设备管理：支持查询整个病区所有设备详细信息(设备编号、设备类型、状态、病区名称),可按条件查询并支持导出对应的Excel文件功能；可具备对整个病区所有设备进行操作。

情景模式：平台支持新增情景模式：可设置情景模式名称与切换时间，并可对该情景模式下指定设备类型进行相关参数的设置；具备编辑、删除情景模式功能；最多可支持1000个时间段。

基本设置：支持设置医院名称、登录LOGO、首页背景、导航栏LOGO、全院二维码、分机二维码功能。

播报设置：支持设置播报规则、播报模式。

呼叫设置：支持启用/禁用相关功能，以及相关参数设置功能。

设备设置：支持启用/禁用情景模式、自动获取IP和自动重启功能，可设置自动重启功能的时间参数。

模式设置：支持门口分机信息显示模式，可设置科室主管、责任医护模式配置；支持配置走廊提示语切换间隔时间。

提醒设置：支持可启用/禁用欠费提醒与用药提醒功能，可设置相关参数。

数据库维护：支持对患者、呼叫的历史记录清除，保留时长进行设置，并对本地数据库定时备份和备份保留时长进行设置。

时间同步：支持对全病区呼叫系统在线设备进行时间校对。

定时重启：支持启用/禁用对呼叫主机服务的定时重启功能，可设置重启时间参数。

手动重启：支持手动重启呼叫主机服务功能。

恢复出厂设置：支持恢复出厂设置。

全病区信息展示：支持进入后可查看全病区床位及患者信息，提供卡片式或列表式展示功能，且具备显示医院Logo、医院名称、与全病区患者相关统计信息展示功能：基本信息、护理等级、病情等级、安全警示、手术信息等。

患者入院：支持输入患者住院编号、入院日期、姓名、性别、出生日期、医生、护士、护理等级、医保类型、饮食类型、病情等级、安全警示、传染病类型、手术状态、手术时间、诊断信息、药物过敏、多重耐药、费用余额等功能。

按病房类型(如VIP房)设置信息显示规则的功能，支持隐藏敏感信息。

患者信息编辑：支持对已住院的患者进行编辑修改，可修改患者基础信息。

患者信息管理：应可查询、编辑和删除患者其他信息。

通知提醒：支持对全病区床头分机发送指定通知信息，可新增、编辑和删除通知信息数据。

患者换床：支持给患者换床功能。

患者出院：支持给住院患者出院功能。

网络协议：支持TCP/IP网络协议

跨病区托管：支持跨病区托管管理，支持手动或定时方式委托相关设备进行呼叫接听功能，以达到跨病区、病区无人值守功能。

2.病区管理主机

（1）技术参数

处理器:不低于4核，主频≥2.0GHz。

存储：不低于2G(运行存储)+16G(内置存储)。

供电：支持供电方式DC5V。

以太网：支持10/100M网络。

接口：支持RJ45、USB-host、USB-device、HDMI、VGA等多种接口。

网络协议：支持TCP/IP协议。

操作系统：Linux操作系统。

（2）功能参数

安装与运行：支持安装与运行智慧医护管理系统。

高度扩展性：具备作为独立电脑、反向代理服务器、NFS内网网络存储服务器等设备使用。

安全机制：具备双处理器双看门狗安全机制，能够确保设备在遇到异常时，可进行自我恢复的功能。

 医护分机

（1）技术参数

尺寸：不低于10.1英寸触摸式医护分机。

分辨率：不低于1280×800。

像素点：不低于1024000px。

像素点距：不高于0.1692*0.1692mm。

屏幕寿命：支持物理寿命在屏幕上点击与滑动不低于1000000次。

运行温湿度：支持在20%～85%RH的湿度与-30～+60℃的温度环境下运行。

屏幕硬度：支持1N的压力按压屏幕6小时以上。

供电：支持供电方式DC24V。

操作系统：Linux操作系统。

主体材料：高强度ABS全原料。

网络支持：10/100M自适应

通信协议：TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP

接口：包含但不限于USB-OTG,RJ45x1,DC电源插座

最大功率：≤10W

面板按钮：面板按钮无故障寿命支持按压不低于1000000次。

通话方式：支持不少于两种通话方式（如免提、话筒）。

（2）功能参数

首页病区基础信息展示：支持显示当前病区与科室名称、当前实时日期时间、全病区住院人数、护理级别（特级、一级、二级、三级等）、未接听来电等统计数据、病区患者床位以及患者信息等内容。

床卡显示：患者床位卡片显示由平台所设置的指定护理颜色。

单个患者查询：支持显示指定病床患者详情信息功能。

信息脱敏：支持提供患者信息脱敏功能，可选择脱敏方式(首位脱敏、中间脱敏、末尾脱敏和不脱敏选项)。

未接听来电管理：支持展示该病区所有未接听呼叫列表信息，可选择指定未接听数据直接发起通话，也可一键全部清除所有的呼叫信息。

功能保持：支持屏幕休眠状态，床头分机其它功能不受影响，可通过手柄呼叫或触碰屏幕重新点亮屏幕。

病区广播：支持提起话筒或按免提键进行全局广播功能。

点对点呼叫：支持提起话筒或按免提键指定病区内任一床位，直接接通与该床位呼叫功能。

双向呼叫对讲：支持与床头分机双向呼叫对讲、挂断当前通话功能，对讲方式有免提、听筒，语音清晰，不失真。

不间断呼叫：支持显示多路分机的呼叫队列；不论管理机是在待机、通话状态下，分机均能正常呼入。

语音播报：支持实时语音播报由设备端发起的不同呼叫请求信息功能。

播报界面显示：支持界面实时显示由设备端发起的不同呼叫请求信息功能。

接听选择：支持显示与处理由设备端发起的不同呼叫请求，且可支持展示同一时间段内设备端所发起的多个呼叫信息。

情景模式：支持按时间段自定义医护分机的播报音量、通话音量、屏幕亮度。

重启设置：支持自动重启/手动重启功能：自动重启功能可设置重启时间参数，到达重启时间后本机设备将进行重启操作；手动重启触发后本机立即进行重启操作。

网络设置：支持对本机设备可设置基础参数功能。

LED状态提示：在设备发起呼叫请求状态、本机与其他设备对讲状态与发起全局广播状态下，LED灯应亮红进行提示功能。

在线检测：支持网络工作状态检测，如果出现异常将会提示。

远程升级：支持远程升级本机软件功能。

门禁控制：具备远程控制多路门禁设备开锁、音频通话等功能。

值班分机双向对讲：支持医护分机点对点呼叫值班室分机，值班分机播报呼叫来源接听后，医护分机与值班分机双向对讲；

记忆保持：医护分机进入呼叫选择界面后，若用户从病床呼叫界面切换至病区呼叫界面，则退出后再次进入时，系统应保持上次所选的界面，避免每次进入时默认跳转至病床呼叫界面，提升操作便捷性。

禁用广播：禁用后设备将不再进行广播功能。

门口分机

（1）技术参数

尺寸：不低于10.1英寸触摸式门口分机。

分辨率：不低于800×1280。

像素点：不低于1024000px。

像素点距：不高于0.1692*0.1692mm。

屏幕寿命：支持物理寿命在屏幕上点击与滑动不低于1000000次。

主体材料：高强度ABS全原料。

运行温湿度：支持在20%～85%RH的湿度与-30～+60℃的温度环境下运行。

屏幕硬度：支持1N的压力按压屏幕6小时以上。

操作系统：Linux操作系统。

抗菌标准：门口分机符合GB/T31402标准，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率达到80%以上。符合GB/T24128标准，对黑曲霉、绿粘帚霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、绳状青霉的耐霉等级达到0级。

供电：支持供电方式外接POE模块或DC12V。

网络支持：10-100M自适应。

接口：包含但不限于USB-OTG,RJ45×1,卫浴接口，门灯接口，DC接口。

最大功率：≤5W。

网络协议：支持TCP/IP协议。

（2）功能参数

功能保持：支持屏幕休眠状态，床头分机其它功能不受影响，可通过手柄呼叫或触碰屏幕重新点亮屏幕。

首页房间基础信息展示：支持显示当前病区名称、实时时间、所属房间名称、本房开始床位名称与结束床位名称、全院二维码显示。支持显示该科室的科室名称、科室主任和护士长的姓名及照片；病房床位编号、病人姓名、性别、年龄基本信息；可显示该房间各病床对应的责任护士、责任医生。

护士信息：支持通过点击护士图片控件可以进入查看详细护士信息，包含编号、姓名、职务、简介、相片。

医生信息：支持通过点击医生图片控件可以进入查看详细的医生信息，包含编号、姓名、职务、简介、相片。

语音播报：支持实时语音播报由设备端发起的不同呼叫请求信息功能。

播报文字显示：支持界面实时显示由设备端发起的不同呼叫请求信息功能。

门灯显示：支持自带RGB多色灯带，可自定义设置不少于65000种门灯颜色。

呼叫对讲：支持接听或挂断床头分机的呼叫功能。

系统设置：支持对本机设备可设置基础参数功能。

情景模式：支持接收平台指定时间段内的情景模式指令，并立即切换至指定情景模式状态(时间段最大支持1000段),也支持按时间段自定义本机设备的播报音量参数、通话音量参数、屏幕亮度参数功能。

重启设置：支持自动重启/手动重启功能：自动重启功能可设置重启时间参数，到达重启时间后本机设备将进行重启操作；手动重启触发后本机立即进行重启操作。

在线检测：支持网络工作状态检测，如果出现异常将会提示。

远程升级：支持远程升级本机软件功能。

双工对讲：可与床头分机进行双工对讲；语音清晰，不失真。

护理定位与呼叫转移：支持通过长按“护士进入”控件开启/关闭护士进入状态，启用护士进入状态下，本机设备灯带立即常亮绿色，走廊显示屏上显示“护士在XX号房间”,开启状态下病区后续所有设备端的呼叫请求可在本房内任意床头进行实时播报并且可以进行处理(可接听/挂断)。

外部扩展：支持可扩展外接卫浴分机。

禁用广播：禁用后设备将不再进行广播功能。

床头分机

（1）技术参数

尺寸：不低于7英寸触摸式床头分机。

分辨率：不低于1280×800。

像素点：不低于1024000px

像素尺寸：不高于0.11775(H)×0.11775(V)。

供电：支持供电方式有POE或DC12V。

操作系统：Linux操作系统。

主体材料：高强度ABS全原料。

抗菌标准：床头分机符合GB/T31402标准，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率达到80%以上。床头分机符合GB/T24128标准，对黑曲霉、绿粘帚霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、绳状青霉的耐霉等级达到0级。

运行温湿度：支持在20%～85%RH的湿度与-30～+60℃的温度环境下运行。

屏幕硬度：支持1N的压力按压屏幕6小时以上。

屏幕寿命：支持物理寿命在屏幕上点击与滑动不低于1000000次。

手柄按键：手柄按键无故障寿命支持按压不低于1000000次。

呼叫手柄：换药呼叫按钮、普通呼叫按钮、辅助照明开关按钮

接口：包含但不限于USB-OTG、RJ45×1,卫浴接口

最大功率：≤5W

网络支持：10/100M自适应。

网络协议：支持TCP、IP协议。

操作系统：Linux操作系统。

面板按钮：面板按钮无故障寿命支持按压不低于1000000次。

（2）功能参数

外接接口：支持外接卫浴分机。

首页本床患者基础信息展示：支持显示本科室名称、时间、床位号名称、患者姓名、患者性别、患者年龄、患者个人二维码、患者护理级别、患者住院编号、患者入院时间、患者病情等级、患者多重耐药、患者医保信息、警示信息、患者过敏信息、患者饮食信息、SOS紧急增援图标。

护理级别：支持自定义不少于65000种护理级别的护理标识显示颜色。

护士信息：支持展示患者对应责任护士详细信息，包含护士相片、护士姓名、护士职称、护士编号、护士个人简介。

医生信息：支持展示患者对应责任医生详细信息，包含医生相片、医生姓名、医生职称、医生编号、医生个人简介功能。

信息查询：支持显示患者医嘱信息、费用信息、用药信息、入院须知信息。

信息脱敏：支持提供患者信息脱敏功能，可选择脱敏方式(首位脱敏、中间脱敏、末尾脱敏和不脱敏选项)。

呼叫模式：支持可发起普通呼叫、换药呼叫、SOS紧急增援功能。

双工对讲：支持与医护分机、门口分机进行双工对讲功能。

呼叫对讲解除：支持与医护分机、门口分机进行呼叫对讲解除功能。

呼叫转移接听：支持当所属门口分机开启“护士进入”状态下，可实时播报或处理本病区所有的呼叫请求。

支持广播：支持接收医护分机的广播喊话。

辅助照明：支持床头分机手柄自带LED灯，方便医护人员辅助照明使用。

功能保持：支持屏幕休眠状态，床头分机其它功能不受影响，可通过手柄呼叫或触碰屏幕重新点亮屏幕。

物理重启：支持长按面板呼叫按钮，提供床头设备物理层断电重启复位，确保特殊情况下恢复系统的正常运作。

情景模式：支持接收平台指定时间段内的情景模式指令，并立即切换至指定情景模式状态(时间段最大支持1000段),也支持按时间段自定义本机设备的播报音量参数、通话音量参数、屏幕亮度参数功能。

重启设置：支持自动重启/手动重启功能：自动重启功能可设置重启时间参数，到达重启时间后本机设备将进行重启操作；手动重启触发后本机立即进行重启操作。

在线检测：支持网络工作状态检测，如果出现异常将会提示。

禁用广播：禁用后设备将不再进行广播功能。

远程升级：支持远程升级本机软件功能。

6.卫浴分机

（1）技术参数

连接方式：支持与床头分机和门口分机连接。

防水等级：IP68或以上等级。

功耗：最大0.5W。

面板按键：面板按键无故障寿命支持按压不低于1000000次。

（2）功能参数

呼叫方式：支持拉绳和面板两种呼叫方式

面板按键功能：支持通过面板SOS按键进行呼叫、取消呼叫功能。

拉绳功能：支持通过下垂拉绳进行呼叫功能。

7.直连门灯(TMD1)

（1）功能

连接方式：支持通过四芯线连接到门口分机。

呼叫状态显示：门灯可根据不同的呼叫工作状态显示不同的颜色。

颜色显示：应能在智慧医护管理系统中进行不低于不少于65000种颜色设置并下发到门灯。

远程设置：支持远程更改基础参数，并提供第三方软件使用接口。

（三）工期：自合同签订之日起15日内完成送货、安装和调试。
四、采购项目商务要求

（一）报价要求
1.供应商应充分考虑项目的实际情况作出报价，报价应包括设备费、配件费、差旅费、安装费、调试费、运输费、人工费、税费等一切不可预见费用，项目执行期间项目总金额不变，采购人不再支付成交金额以外的任何费用。

2.供应商承诺负责清洁在采购人现场服务过程中产生的垃圾和废弃物。

3.供应商承诺在提供服务期间遵守采购人各项规章制度，并对自己的安全负全部责任。

4.供应商承诺在提供服务期间不得损坏采购人财产，否则按损坏情况照价赔偿。

5.供应商的响应报价应是唯一的，本项目不接受有选择性方案的报价。

（二）付款方式
全部货物现场安装及调试完毕并验收合格交付甲方使用，甲方收到双方确认并签字的验收报告及有效等额发票，办理完费用审批手续后60个日历日内向乙方支付合同金额100%。乙方应确保发票的银行账户信息与合同的银行账户信息保持一致，否则甲方有权拒绝支付服务费。
（三）售后服务
1.质保期不少于2年，质保期内免费提供上门检测、维护、保修等服务。

2.质保期内，如设备出现同样故障因供应商未能做到本合同的服务承诺而造成短期停用时，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，采购人根据采购文件、响应文件和合同规定对供应商行使的其它权力不受影响。由于供应商的保障服务不到位，则质保期相应顺延，延误一天按三天补偿。如停用时间累计超过15天则质保期重新计算，情节严重的，采购人有权单方面解除合同，并有权追究供应商责任。

3.在质保期内对采购人的服务通知，乙方在接报后2小时内响应，12小时内到达现场，24小时内处理完毕，并制作到现场处理完毕后的工作报告，工作报告一式二份，由双方签字或盖章。如果设备的故障在检修24小时后仍无法排除，供应商提供不低于故障设备规格、型号、性能的备用设备供采购人代用，直至故障设备修复。

4.在质保期内，如货物同一故障经供应商3次维修仍不能达到采购人使用的质量标准，采购人有权退货，并视作供应商不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究供应商的违约责任。

（四）验收要求
采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由甲方所在地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由供应商承担。

（五）其他要求

1.递交响应文件的授权代表不是供应商法定代表人的，响应文件中需提供响应截止时间前6个月内任意1个月供应商为授权代表购买社保的证明文件复印件，并加盖供应商公章。

2.业绩要求：供应商需提供2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）不少于1个同类服务的案例，提供合同关键页（应包含但不限于合同签约主体名称、采购标的、签订合同时间、签约主体公章等关键信息）复印件并加盖供应商公章。
第三部分供应商须知

一、文件的数量和签署
1.供应商应编制响应文件壹式壹份。
2.响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。
二、响应文件的封装和标记
1.供应商应将响应文件单独密封包装，封口处须加盖单位公章。
2.供应商应当对响应文件进行牢固装订，对未经装订或装订不牢的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。
3.响应文件需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本每一页加盖单位公章并加盖骑缝章。
三、响应供应商悉知
1.供应商将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本采购文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

2.采购文件中，所有资格、技术及商务条款均为实质性响应条款，供应商若有一项条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

3.本项目采用最低价评标法。最低价评标价法，是指有效响应的响应文件满足采购文件全部资格、技术、商务要求（无负偏离），且响应报价最低的供应商为成交候选人。

4.首次提交响应文件截止时间到达后，供应商不足三家的，采购人可以根据项目情况发布延期提交响应文件截止时间的公告，延长提交响应文件时间自延长公告发出之日起不得少于3个工作日（不含公告发出之日）；延期提交响应文件截止时间到达后，有效供应商至少有一家的，采购活动可以继续进行。

5.首次提交响应文件截止时间到达后，提交响应文件的有效供应商不足三家的，按废标处理，重新发布二次采购公告；二次公告后，有效供应商至少有一家的，采购活动可以继续进行。

四、响应文件的递交
所有响应文件应于项目公告的截止时间前递交到采购人指定地点，否则采购人有权拒收其响应文件。
五、本文件的解释权归采购人所有。
第四部分响应文件
响应文件
（正本）
采购项目名称：茂名市人民医院产科特需病房医气系统及呼叫系统采购项目
项目编号：MMSRMYYXMCG2026005
报价单位名称：
日期：年月日
资料表（目录）
	资料分项
	资料明细
	证明文件

	一、资格性文件
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页

	二、技术部分
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页

	三、商务部分
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页

	四、价格部分
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页


响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签章：
响应供应商名称（签章）：
日期：年月日
一、资格性文件
1.1响应函
茂名市人民医院：
依据贵方采购项目名称茂名市人民医院产科特需病房医气系统及呼叫系统采购项目的采购邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称、地址）提交下述文件正本1份。
资格性文件；
技术部分：
商务部分；
价格部分；
在此，我方声明如下：
（1）同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。
（2）我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰地理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
（3）我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
（4）我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
（5）我方完全服从和尊重采购人所作的评定结果。
响应供应商：
地址：
传真：
电话：
电子邮件：
响应供应商（法定代表人授权代表）代表签章：
响应供应商名称(公章)：
开户银行：
账号：
日期：
1.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
1.2.1法定代表人/负责人资格证明书
致：茂名市人民医院：
，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：单位：（盖章）
附：
代表人性别：年龄：身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
说明：1.法定代表人为代表企业事业单位、国家机关、社会团体从事民事活动的负责人。
2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。
（为避免废标，请供应商务必提供本附件）

1.2.2法定代表人/负责人授权委托书
致：茂名市人民医院：
兹授权，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：
。
授权单位：（盖章）法定代表人：（签名或盖私章）
有效期限：至年月日签发日期：
附：
代理人性别：年龄：职务：身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
说明：1.法定代表人为代表企业事业单位、国家机关、社会团体从事民事活动的负责人。
2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。
4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的磋商响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5.有效期限：与本公司响应文件中标注的磋商有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
60.响应签字代表为法定代表人，则本委托书不适用。

1.3关于资格的声明函
致：茂名市人民医院
关于贵方采购项目名称茂名市人民医院产科特需病房医气系统及呼叫系统采购项目采购邀请，本签字人愿意参加报价，提供采购文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。
1.具有独立承担民事责任的能力：是在中华人民共和国境内注册且未被纳入采购人黑名单的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或社会团体登记证或民办非企业单位登记证或身份证等相关证明）副本复印件。（如国家另有规定的，则从其规定。如供应商为分支机构，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件；已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。

2.供应商的法定代表人或委托代理人未被纳入采购人黑名单。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度有效的财务报告（报表）或响应截止时间前6个月内任意1个月的财务状况报表复印件，或提供银行出具的资信证明材料复印件）。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应截止时间前6个月内任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）。

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）。

7.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（截图打印）。

8.本项目不接受联合体，不允许对本项目进行分包和转包（提供声明函，格式自拟）。
响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签章：
响应供应商名称（签章）：
日期：年月日

二、技术部分
2.1响应情况

	序号
	采购规格/要求
	响应实际参数
(响应供应商应按货物/服务实际数据填写，不能照抄采购要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签章：
响应供应商名称（签章）：
日期：年月日
三、商务部分
3.1商务响应情况

	序号
	商务要求（逐条响应）
	供应商实际商务响应情况
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


3.2拟任执行人员情况
	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话/手机

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


3.3同类业绩
	序号
	用户/业主名称
	项目名称
	项目内容
	合同总价
	签订时间
	完成时间
	查阅/证明文件指引

	
	
	
	
	
	
	
	第页

	
	
	
	
	
	
	
	第页

	
	
	
	
	
	
	
	第页

	
	
	
	
	
	
	
	第页

	
	
	
	
	
	
	
	第页


响应供应商需提供2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）不少于1个同类项目的案例，提供合同关键页（应包含但不限于合同签约主体名称、采购标的、签订合同时间、签约主体公章等关键信息）复印件并加盖响应供应商公章。

3.4供应商为授权代表购买社保的证明文件（复印件并加盖响应供应商公章）

3.5其他重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)
响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签章：
响应供应商名称（签章）：
日期：年月日

四、价格部分
报价一览表
	项目名称
	茂名市人民医院产科特需病房医气系统及呼叫系统采购项目

	供应商
	

	总金额（元）
	

	
	具体报价详见报价清单


备注：报价应包括设备费、配件费、差旅费、安装费、调试费、运输费、人工费、税费等一切不可预见费用，项目执行期间项目总金额不变，采购人不再支付成交金额以外的任何费用。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签章：
响应供应商名称（签章）：
日期：年月日

报价清单

	设备/服务名称
	品牌
	型号
	规格
	单价

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


第五部分合同模板（仅供响应供应商参考，响应文件无需提供本部分的内容）
茂名市人民医院采购

合同书
	合同编号：(由甲方填写)

	项目编号：

	项目名称：项目


购销合同
	甲方：茂名市人民医院
	乙方：

	电话：0668-2922306
	电话：

	传真：/
	传真：

	地址：茂名市为民路101号
	地址：


甲乙双方经过平等、友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就甲方下列服务达成一致意见，订立本合同，以便双方共同遵守。
设备清单

	设备/服务名称
	品牌
	型号
	规格
	单价

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


具体配置详见附件三：配置清单。
二、合同金额和付款方式

1.合同金额：人民币：   元（大写：   元整），已包括设备费、配件费、差旅费、安装费、调试费、运输费、人工费、税费等一切不可预见费用，项目执行期间合同总金额不变，甲方不再支付合同金额以外的任何费用。
2.付款方式：全部货物现场安装及调试完毕并验收合格交付甲方使用，甲方收到双方确认并签字的验收报告及有效等额发票，办理完费用审批手续后60个日历日内向乙方支付合同金额100%。乙方应确保发票的银行账户信息与合同的银行账户信息保持一致，否则甲方有权拒绝支付服务费。

三、质保期、售后服务：

1.质保期   年，质保期内免费提供上门检测、维护、保修等服务。

2.质保期内，如设备出现同样故障因乙方未能做到本合同的服务承诺而造成短期停用时，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据采购文件、响应文件和合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。由于乙方的保证服务不到位，则质保期相应顺延，延误一天按三天补偿。如停用时间累计超过15天则质保期重新计算，情节严重的，甲方有权单方面解除本合同，并有权追究乙方责任。

3.在质保期内对甲方的服务通知，乙方在接报后2小时内响应，12小时内到达现场，24小时内处理完毕，并制作到现场处理完毕后的工作报告，工作报告一式二份，由双方签字或盖章。如果设备的故障在检修24小时后仍无法排除，乙方提供不低于故障设备规格、型号、性能的备用设备供甲方代用，直至故障设备修复。

4.在质保期内，如货物同一故障经乙方3次维修仍不能达到甲方使用的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

5.具备厂家培训并授权的工程师进行维修调试。

四、安装、调试与验收

1.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

3.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

4.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由甲方所在地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

五、其他要求

1.乙方负责清洁在甲方现场服务过程中产生的垃圾和废弃物。

2.乙方在提供服务期间遵守甲方各项规章制度，并对自己的员工安全负全部责任。

3.乙方承诺在提供服务期间不得损坏甲方财产，否则按损坏情况照价赔偿。
六、知识产权归属
乙方应保证本项目响应的技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

七、保密
项目开始实施到项目验收结束为止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。
1.保密信息包括但不限于双方洽谈情况、签署的任何文件、工作进度、技术方案、数据库、图纸、电子邮件等。
2.甲方在系统中的机密数据不得外传。乙方应遵循甲方及个人资料（私隐）条例对个人隐私及保密性做出的要求。机密数据包括但不限于可识别病人信息的医疗数据。
3.乙方保证从甲方获取的保密信息仅用于本次合作有关的用途和目的。
4.双方不得刺探与本项目无关的保密信息。

5.不得向任何未经甲方授权的第三方提供甲方的保密信息。
6.乙方工作人员知悉该保密信息前，应向其提示保密信息的保密性和应承担的义务，并保证乙方工作人员以书面形式同意接受本条款的约束，确保乙方工作人员承担保密责任。
7.若乙方与第三方合并、被第三方兼并或被第三方直接或间接控制，该接收方不得向该第三方披露任何甲方的保密信息；乙方应立即将甲方的保密资料归还甲方，或根据甲方的要求予以销毁；但如事先获得甲方的书面同意，乙方可继续使用该保密信息。
8.如果乙方被要求向政府部门、法院或其他有权部门提供保密信息，乙方在可能的情况下，应立即向甲方予以通报，以便甲方能采取保护措施来保护该保密信息。
9.除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给甲方。
八、其他约定
1.任何一方未经另一方的事先书面同意不得转让本合同，也不允许转让给本方母公司或者子公司或者母公司的子公司。如因第三方通过收购、兼并或者合并乙方而形成的继受者，也必须经过双方一致同意并签订书面同意协议。转让不解除转让方在本合同项下的义务或者影响任何许可限制。任何违反本合同约定条款的转让均为无效。
2.甲乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给双方造成的损失，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。不可抗力因素消除后，双方应立即通过友好协商解决本合同的后续履行事宜。
3.对本合同的未尽事宜或因客观情况变化需要变更等条款，双方友好协商解决。协商一致事项以书面形式确认，作为本合同的补充或变更条款，双方共同遵守。
九、违约责任
1.乙方提供的货物不符合采购文件、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，乙方必须在2个日历日内提供包修、包换服务，费用由乙方负责。如在2个日历日后仍不符合采购文件、响应文件或本合同规定，未达到甲方的使用要求的，甲方有权按合同价款的0.5%/天向乙方收取赔偿费以及解除本项目合同，并保留追究乙方相应的法律责任的权利。

2.乙方未能按本合同规定的时间提供货物，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知甲方，收到乙方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交付期及收取误期赔偿费。甲方在不影响合同项下的其他补救措施情况下，扣除合同金额的5%作为误期违约金。误期期限为5个日历日，一旦达此期限，甲方有权单方面解除本合同，并自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，所发生的费用由乙方全部承担。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

3.甲方无正当理由拒收货物，到期拒付合同款项的，甲方向乙方偿付对应应付金额1‰的违约金，在甲方付款前，乙方应当向甲方提供等额合法发票，如因乙方未能及时提供前述发票而造成付款延误，不属甲方违约。

4.在合同履行过程中，因乙方账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致乙方无法收取款项的，由乙方承担相应后果，甲方不承担任何责任。

5.因乙方提供甲方的配件或货物质量问题导致甲方被投诉，造成甲方或其他使用者损失的，甲方对其有形损失（费用、索赔）及无形损失进行核算后，以书面通知乙方，经乙方对质量问题确认后，乙方须赔偿甲方损失，并向甲方支付合同金额的5%作为违约金。

6.在合同履行过程中，甲方有确切证据证明第三方可能就合同标的物主张所有权或知识产权等的，甲方有权中止/终止支付相应的款项，如甲方已支付部分款项，则有权要求乙方返还已收取的款项，解除合同，并追究乙方违约责任；但乙方提供适当担保的除外。

7.在合同履行过程中，因第三方就合同标的物对甲方主张权利而发生的纠纷，乙方应承担相应的法律责任和诉讼费用、律师费用、其他为解除纠纷而发生的费用以及由此给甲方造成的一切经济损失。

8.其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
十、争议解决
本合同履行中若发生争议，双方应友好协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。
十一、不可抗力
任何一方由于地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的税费应由甲方承担的由甲方承担，应由乙方承担的由乙方承担。
十三、其他
1.本合同所有附件、采购文件、响应文件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2.如一方联系人、地址、电话、传真号码以及授权人或负责人有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
十四、合同生效
1.本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并盖章后生效。
2.本合同正本肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方各执壹份。合同自签字盖章之日起即时生效。
3.下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释
附件一：廉洁购销合同
附件二：乙方公司证件（营业执照、注册证、相关资质证件等）

附件三：配置清单

附件四：乙方公司签约代表授权委托书（如签约代表为法定代表人，则无需提供该授权委托书）

	甲方（盖章）：茂名市人民医院
	乙方（盖章）：

	法定代表人：
	签约代表：

	签订日期：202  年    月    日
	签订日期：202   年    月    日

	签订地点：茂名市人民医院
	

	开户名称：茂名市人民医院
	开户名称：

	银行账号：44588801040000128
	银行账号：

	开户行：中国农业银行茂名为民支行
	开户行：

	纳税人识别号：124409004564080633
	纳税人识别号：


附件一：廉洁购销合同
廉洁购销合同
甲方：茂名市人民医院
乙方：
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构采购行为，确保采购工作公开、公正、透明、高效并符合合同要求，保证采购资金的安全和有效使用，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：
一、甲乙双方权利和义务
（一）甲乙双方严格履行《中华人民共和国反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等各项法律法规，杜绝违约行为的发生。
（二）甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》等相关规定及购销合同采购和提供约定货物、工程、服务。
（三）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务。
（四）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有权向对方主管部门或有关机构检举、揭发。
二、甲方在廉洁建设方面义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金，有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。
（二）甲方应当坚持公开、公平、公正、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），严格执行购销合同的验收、入库的相关条款，对采购的货物、工程、服务及发票进行查验，不得违反有关规定在合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。
（三）甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的贿赂，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。
（四）严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关采购货物、工程、服务等信息，或为乙方统计提供便利。
三、乙方在廉洁建设方面的义务
（一）乙方不准以任何形式向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物；
（二）乙方不得以宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用货物、工程、服务的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。
（三）乙方指定作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等临床科室推销货物、工程、服务，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。
（四）不得有其他违反法律法规、党纪政纪行为。
四、违约责任
（一）乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权解除购销合同，并向有关行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）等相关规定处理。
（二）乙方发生二次或以上违反廉洁购销合同约定内容，甲方有权单方面解除合同，并报告相关部门；给甲方造成经济损失、社会影响较大的，甲方有权解除履行合同，并追究相关法律责任。
（三）甲方若违反本合同有关规定的，对违法违纪人员，由甲方主管部门依据有关规定查处，给乙方造成的损失，按有关规定予以赔偿。
五、合同生效
（一）本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并盖章之日起生效。
（二）本合同作为采购项目    （项目编号：  ）合同书的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。
六、合同有效期
本合同有效期至购销合同执行完成即止。
七、附加条款
乙方必须负责规范公司经销人员行为，涉及临床使用的相关事项须经甲方管理部门协助下与科室进行沟通，经销人员不得私自与甲方使用科室进行接触，一经发现查实，取消在甲方的销售资格。
	甲方（盖章）：茂名市人民医院
	乙方（盖章）：

	法定代表人：
	签约代表：

	
	

	签订日期：     年     月      日
	签订日期：     年      月      日


附件二：乙方公司证件（营业执照、注册证、相关资质证件等）
附件三：配置清单

附件四：乙方签约代表授权委托书（如签约代表为法定代表人，则无需提供该授权委托书）
授权委托书
茂名市人民医院：
兹委托同志在下列规定的时间和权限范围内，代表我公司与茂名市人民医院签署茂名市人民医院采购合同书（项目编号：     ,项目名称：     采购项目）的合同相关事宜以及全面负责项目开展和售后服务，对其在项目开展过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，由此引发的一切经济和法律后果均由我公司承担。
授权日期：自  年  月  日至  年  月  日
若授权权限内被授权人变更，我公司将以书面形式告知并另行出具授权书。本授权书有效期届满后，若我公司未另行出具新的书面授权，则其效力自动延续至本合同项下所有义务履行完毕之日，在此期间，原授权人继续代表我公司行使授权并承担相应责任。
附件：被授权人身份证复印件，联系电话（手机）：
收发信息邮箱：
授权单位：（盖章）
法定代表人：（签字）
日期：202年月日
附：授权代表人身份证复印件（正反面）




法定代表人


居民身份证复印件（反面）粘贴处


（按原件大小）











法定代表人


居民身份证复印件（正面）粘贴处


（按原件大小）








委托代理人居民身份证复印件（反面）粘贴处


（按原件大小）











委托代理人居民身份证复印件（正面）粘贴处


（按原件大小）










